1  综合介绍

## 1.1 概述

DSSD331/DTSD341（配置号为U9V1.0）三相三线/三相四线电子式电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品，符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等电能表有关标准，采用DL/T645-2007通信规约（有扩展）。

## 1.2 工作原理简述

本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压，电流互感器的模拟信号转换为数字信号，并对其进行数字积分运算，从而精确地获得有功电能和无功电能，微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图如图1所示。

图1：工作原理简述（以三相四线表为例）

## 1.3 技术参数

### 1.3.1 主要技术参数

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 参比电压 | 3×220V/380V，3×57.7V/100V, 3×100V |
| 电压测量范围 | 三相80%Un ~ 120%Un |
| 电流测量范围 | 1％Ib~6Ib |
|  | 互感器接入式：0.3(1.2)A,1(2)A, 1.5(6)A, 5(6)A 直通式：5(20)A,10(40)A, 15(60)A,20(80)A 具体电流规格参见面板标识 |
| 准确度等级 | 有功0.2S、0.5S级、1级 ; 无功2级 |
| 工作温度 | -25℃～60℃ |
| 极限工作温度 | -40℃～70℃ |
| 相对湿度 | ≤95%（无凝露） |
| 频率范围 | (50±2.5)Hz |
| 启动电流 | 互感器接入式表：1‰In(0.2s级)，1‰In(0.5s级)，2‰In (1级) 直通表：4‰Ib(1级) |
| 功耗 | ＜1.5W，6VA |
| MTBF | ≥1×105 h |
| 设计寿命 | 10年 |

### 1.3.2 日历时钟 （DS3231SN温补时钟）

| 时钟误差 | ≤0.5 s/d（0℃~+40℃时：±2ppm; -40℃~+85℃时：±3.5ppm） |
| --- | --- |
| 时钟频率 | 1Hz |
| 电池寿命 | 10年 |
| 电池连续工作时间 | ≥5年 |

### 1.3.3 光耦脉冲输出

| 脉冲输出常数 | 出厂设置以仪表面板标识为准。对1.5(6)A的电表，通常设为： 3×220V/ 380V的低压表：有功：6400imp/kW·h 无功：6400imp/kvar·h 3×57.7V/100V, 3×100V的高压表： 有功：20000imp/kW·h 无功：20000imp/kvar·h |
| --- | --- |
| 脉冲输出宽度 | (80±5)ms |
| 最大允许通过电流 | 10mA（DC） |
| 工作电压 | 5V～24V（DC） |

### 1.3.4 继电器输出

本仪表可以选配“报警”继电器。“报警”辅助端子为继电器的常开触点。

继电器规格为：直流30V/5A或110V/0.3A，交流250V/5A。

### 1.3.5 其它数据

| 外形尺寸 | 长×宽×厚=265mm×170mm×75mm |
| --- | --- |
| 净重 | 约2.4kg |

### 1.3.6 外形和布局（面板参数以实物为准）

图2：外形布局图

### 1.3.7 安装尺寸

图3：安装尺寸图

### 1.3.8 主端子接线图

图4：接线图

注：辅助电源以仪表端盖上接线图为准。

2  仪表主要功能

## 2.1电能计量功能

本仪表具有A、B、C各元件和合元的正向有功能、反向有功、四个象限无功这六类基本电能的计量功能，以及组合有功、组合无功1、组合无功2这三类组合电能的计算功能。

组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性加减组合，通过修改有功组合方式特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关约定。

两种组合的无功电能可由四个象限的无功电能进行选择性加减组合，通过修改无功组合方式1、2特征字进行设置。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

本仪表保存电能数据时，只保存六类基本电能。三类组合电能在通信和显示时，根据相关特征字，由基本电能计算得出。改变模式字时不需要对电表进行清零操作，而且历史电能也能够正确追溯。此电能计算和保存方法适应于总及分时电能、合元及各分元电能、事件记录中的电能、负荷曲线中的电能和冻结电能等。

对于六类基本电能，电能有效值范围为0~999999.999，单位为kW·h或kvar·h。

对于三类组合电能，电能有效值范围是–799999.999~799999.999，单位为kW·h或kvar·h。

通讯时电能小数位数按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准固定为2位小数。

电能显示小数位数设为2时,有功电能计量最小单位为0.01kW.h，无功电能计量最小单位为0.01kvar.h。电能显示小数位数设为3时,有功电能计量最小单位为0.001kW.h，无功电能计量最小单位为0.001kvar.h。

## 2.2最大需量计量功能

本仪表具有合元的正向有功、反向有功、四个象限无功这六类基本需量的计量功能，同时按照结算周期统计了每类基本需量的最大需量和最大需量的发生时间。

本仪表可以通过四个象限无功的最大需量和最大需量的发生时间计算组合无功1、组合无功2这两类组合需量的最大需量和最大需量的发生时间计算。

两种组合的无功需量可由四个象限的无功需量进行选择性组合，通过修改无功组合方式1、2特征字进行设置。组合无功最大需量的计算方法是在参与组合运算的最大需量中选择需量值最大的作为组合无功最大需量。例如，无功组合1特征字的值为05H，代表组合无功1=第1象限无功+第2象限无功。假设在一个需量周期第1象限的无功最大需量为1kvar，第2象限的无功最大需量为2kvar，则组合无功1在同一需量周期内的最大需量值为2kvar。

本仪表的默认最大需量周期是15分钟，滑差时间是1分钟。以上两个参数可以通过仪表的参数设置接口进行设置。滑差时间和需量周期为不大于60分钟的值，且滑差时间必须能被需量周期整除。设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

本仪表有功需量计量最小单位0.000001kW，无功需量计量最小单位0.000001kvar。

## 2.3分时功能

### 2.3.1分时计量

本仪表具有分时计量功能，最大8种费率。

包括六类基本电能和三类组合电能在内的九类合元电能均可以按最大8种费率时段进行分时计量，分元件的电能不分时计量。

包括六类基本需量和两类组合需量在内的八类合元需量均可以按最大8种费率时段进行分时统计。

### 2.3.2日历及分时方案

本仪表具有百年日历、时间和闰年自动切换的功能。

分时方案是用来设置仪表的分时计量的重要参数，设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。分时方案包括的内容有：

1个年时区表，最多可设置14个年时区切换数。通过设置年时区表可以将一年划分为14个年时区，年时区的最小单位为天。可以设置每个年时区使用的指定的日时段表。

8个日时段表，每天14个时段切换数。通过设置日时段表可以将一天划分为14个日时段。可以设置每个日时段的费率号，本仪表最大8费率。

周休日使用的时段表号。

254个公共假日，以及公共假日使用的日时段表号。

### 2.3.3分时方案切换功能

分时方案切换功能就是在表内开辟了两套分时方案的存储空间，两套分时方案可以分别设置互不影响互不干扰，并且预留了一个可以设置的主副时区的切换时间（年月日时分）参数和一个可以设置的主副时段的切换时间（年月日时分）参数。电表运行到相应的切换时间后按另一套备用的时区表或者时段表运行。

## 2.4结算功能

本仪表的电能计量数据、最大需量计量数据以及分时数据除开保存了当前数据以外，还存储了上1月到上12月的历史数据。此功能的“月”指的是结算周期，可通过设定结算日来设置仪表的结算周期，设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

当仪表的系统时钟与设定的结算时间相同时，电表进行跨月结算，先把本月的电能、最大需量及其发生时间存入上月，再把本月的最大需量及其发生时间清零，计算需量的累加单元清零，重新开始计算需量。

如果电表掉电跨过结算日，上电后电表将进行跨月补结算。但跨过12个月及以上，电表不进行补结算。

通过RS485、远红外可抄读本月及上12个月的数据。

## 2.5测量功能

本仪表能测量合元及A、B、C各分元件的视在功率、有功功率、无功功率、功率因数，能测量A、B、C各分元件的电压、电流，能测量电网频率，并且能显示电流、功率和功率因数的方向。

功率：只在电流大于起动电流时才可以测量（显示受到显示位数的影响），刷新时间为1秒。测量范围为：0.1%Pb,~Pmax。其中， Pb代表有功或无功额定功率，Pmax代表有功或无功最大功率。功率测量最小分辨率0.000001，单位kW或kvar，测量误差（引用误差）不超过±1%。显示时带4位小数，但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位，设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

功率数据的数值最高位表示方向，+ 代表输入，- 代表输出，取值范围为0.0000～79.9999。方向的具体定义参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

电压：有效值，刷新时间为1秒。测量范围：80%—120%Un，测量最小分辨率：0.0001V，测量误差（引用误差）不超过±1%，显示时带1位小数。

电流：有效值，刷新时间为1秒。电流测量范围：1‰Ib—Imax，电流测量最小分辨率0.0001A，测量误差（引用误差）不超过±1%，显示时带3位小数。

电流数据的数值最高位表示方向，+ 代表输入，- 代表输出，取值范围为0.000A～799.999A。方向与有功功率的方向一致，参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

频率：测量分辨率为0.01Hz，测量范围：47.5—52.5Hz。

相角：根据功率因数计算总及各元件的相角,测量分辨率为0.01°。在三相三线表中，相角Φa等于Uab与Ia的夹角，Φc等于Ucb与Ic的夹角, Φb 被强制置为零。

功率因数：测量最小分辨率0.000001。显示时带3位小数。

功率因数数据的数值最高位表示方向，+ 代表输入，- 代表输出，取值范围为0.000～1.000。方向与有功功率的方向一致，参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

视在功率：本表单相电路的视在功率是单相的有功功率平方和无功功率平方相加后再开方所得，合相的视在功率是合相有功功率和合相无功功率平方后相加再开方所得，即矢量和模式。测量最小分辨率0.000001，测量误差（引用误差）不超过±1%。单位kVA。显示时带4位小数，但是可以通过修改功率显示小数位数参数设置功率显示小数位数为2、3或4位，设置方法参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》相关标准。

视在功率数据的数值最高位表示方向，+ 代表输入，- 代表输出，取值范围为0.0000VA～79.9999kVA。方向与有功功率的方向一致，参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》附录D。

## 2.6显示功能

本仪表采用大屏幕液晶显示，并有丰富的汉字提示，显示直观、视角宽。液晶全屏图参见图5，液晶显示字符说明参见表1：

图5：液晶全屏图

表1：液晶显示字符说明

| 项目 | 液晶上显示内容 | 含义说明 |
| --- | --- | --- |
| 电能 |  | 数据显示行，显示各种记录数据。显示电能数据时，若小数位数为2，将显示6位整数、2位小数；小数位数为3时，将显示5位整数、3位小数。每屏显示1个时段的电能 |
| 四象限 |  | Ⅰ | II | 指示电表工作在第几象限。如图所示分别为电表工作在I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限 |
|  |  | Ⅲ | IV |  |
| 无功组合方式（注） |  | Ⅰ、II | Ⅰ、IV | 无功组合方式指示，显示组合无功电能时，相应象限组合闪烁。左图分别为Ⅰ、Ⅱ，Ⅰ、Ⅳ，Ⅰ、Ⅲ, Ⅱ、Ⅳ象限组合无功的显示图例。 |
|  |  | Ⅰ、Ⅲ | Ⅱ、Ⅳ |  |
| 历史月电能 |  | 查看历史数据时显示“上1 ~12”月数据 |
| 功率因数 | COSΦ | 功率因数提示符，单独显示“Φ”时为相角提示符 |
| 费率显示 |  | 电能数据费率提示符，总电能显示时用“”字提示 |
|  |  | 当前费率提示为“” |
| 主副时段提示 |  | 表示使用主时段表，表示使用副时段表 |
| 计量单位 | kWAh kvarh | 有功：kWh，无功:kvarh |
| 通信状态提示 |  | 红外通讯标志，如果同时显示"1"表示485通讯，显示"2"表示第2路485通讯 |
| 逆相序 |  | 逆相序提示符，当发生逆相序时闪烁显示 |
| 电池容量报警 |  | 标识为时钟电池低容量报警 标识为停电抄表电池低容量报警 |
| 各相电压提示 |  | 正常情况下“”常显在液晶上，当某相发生失压， “” 对应相别闪烁。断相时“” 对应相别消失。电压均低于临界电压时“”消失（三相三线不显示Ub） |
| 各相电流提示 |  | 电流正常时常显在液晶上，失流时对应相别闪烁，电压均低于临界电压时“”消失（三相三线不显示Ib） |
| 编程许可 |  | 此图出现时表示已进入编程许可状态，240分钟以后或再按一下编程键，“”会消失 |
| 报警 |  | 报警提示符，有事件时闪烁 |
| 实验室状态 |  | 实验室状态提示符，预留。 |
| 密码锁定 |  | 对电表编程时，若密码连续出错次数大于等于3次后，LCD显示“”提示符 |
| 显示代码 |  | 在液晶的左下方。上排显示轮显/键显数据对应的数据标识，下排显示轮显/键显数据在对应数据标识的组成序号，具体参见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》 |
| 电能的方向 |  | 电能的方向显示提示成“正向”或“反向” |

注：当显示合元或各元件的组合无功1和组合无功2电能时， 的相应组合闪烁。如组合无功1设置成I＋Ⅱ的组合方式，显示组合无功1的电能时， 闪烁。退出组合无功显示项目后，继续用“扇形”提示电表当前工作的象限。

## 2.7通信功能

本表的通讯功能按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准执行。

电表具有3个通信口：第一路RS485口、第二路RS485口、远红外口。两个485口波特率可设置为1200bps、2400 bps、4800 bps或9600bps，RS485口波特率缺省为2400bps，远红外口波特率固定为1200bps。两个485口、远红外通信地址相同。

第一路RS485口为主RS485口,可进行读写操作。

第二路RS485口不允许进行写操作，如有特殊要求请与厂家联系。

远红外口可进行读写操作。在低功耗下，可通过远红外抄读数据（可选功能，详见2.20），如有特殊要求请与厂家联系。

当三相电压都低于85%Un且至少有一相电压大于临界电压时，继电器、液晶背光、蜂鸣器、远红外通信将被关闭。

当三相电压都低于60%Un，在现场状态关闭485口通讯功能。

辅助电源供电时，电表支持RS485通信，支持远红外通信。

## 2.8事件记录功能

### 2.8.1 事件记录功能概述

本仪表发生电压逆相序后不再检查电网运行情况，对于电网状态类（除电压逆相序外）和超功率类事件记录，如果没有发生则不再判断其是否发生，如果已经发生的事件要立即结束。您可以修改电表用户模式字1的b6为0关闭此功能,关闭此功能会导致电表发生电压逆相序后继续检查电网运行情况（如失压、电压不平衡等）。如果最大电压低于临界电压，除记录电压逆相序和全失压事件外，不判断其他电网状态类事件。

所有电网类事件记录，在遇到掉电时，都无条件的结束当次事件。

每种事件都记录最近10次事件记录。

事件记录的数据结构请参照相关通讯规约。

说明：事件记录功能下各项中的阈值：“NN.NNNN” “XX.....”均可通过参数管理软件设置。用户没有进行设置时，默认为出厂值。

各项阈值出厂值设定：

| 事件类参数 | 出厂时默认值 |
| --- | --- |
| 电压合格率 | 电压合格范围上下限 | 100V | 220/380V | 57.7/100V |
|  |  | ±8% | ±9% | ±6% |
|  | 电压考核范围上下限 | ±18% | ±19% | ±16% |
| 失压判定阈值 | 某相电压小于78％Un，且电流大于0.1A |
| 失流判定阈值 | 某相电流小于0.0075A，且其余相中有一相电流大于0.075A |
| 超需量判定阈值 | 4.7520KW |

### 2.8.2电网事件记录

⑴ 失压

失压分类： A、B、C共3类。

① 三相四线表

起始条件：电压小于NN%Un（NN为失压启动电压百分比阀值），电流大于NN.NNNN A （NN.NNNN为失压启动电流），且最大电压大于临界电压。

结束条件：电压大于85%Un，或电压均低于临界电压，或掉电。

② 三相三线表

B相失压：

起始条件：B相断相 （相当于未接线），且A或C相电流大于NN.NNNN A （失压启动电流）。

结束条件：B相恢复，或掉电。

A、C相失压：

起始条件：电压小于NN%Un（失压启动电压），电流大于NN.NNNNA （失压启动电流），最大电压大于临界电压，且B相没有失压、断相。

结束条件：电压大于85%Un，或电压均低于临界电压，或B相失压、断相，或掉电。

判断延时：可设（默认为60秒）。

记录内容

累计量：累计次数，累计时间。

事件记录数据：失压起始时间、结束时间，失压期间正向、反向有功总电能增量，失压期间组合无功1、组合无功2总电能增量， 失压期间A、B、C各分相正向有功电能增量，失压期间A、B、C各分相反向有功电能增量，失压期间A、B、C各分相组合无功1电能增量，失压期间A、B、C各分相组合无功2电能增量，失压时刻A、B、C各分相电压，失压时刻A、B、C各分相电流，失压时刻A、B、C各分相有功功率，失压时刻A、B、C各分相无功功率，失压时刻A、B、C各分相功率因数，失压期间总及A、B、C各分相安时值（注）。

注：在失压记录中引入了安时值的概念，其含义是指失压期间A、B、C各相的电流乘以时间得出的数值。格式为XXXXXX.XX，分辨率为0.01Ah。引入安时值的目的是可以方便用户在追补电能时按这个数来推算失压电能。用安时值来追补电能要比常规的追补方法更接近失压电能的真实值。

⑵ 失流

失流分类： A、B、C共3类。

起始条件： 该相电流小于NN.NNNNA（失流启动电流），且其余相电流大于NN.NNNNA（失流结束电流），且最大电压大于临界电压。

结束条件： 该相电流大于NN.NNNNA（失流启动电流），或电压均低于临界电压，或掉电。

判断延时：可设（默认为60秒）。

记录内容

累计量：累计次数，累计时间。

事件记录数据：失流起始时间、结束时间，失流期间正向有功总电能增量，失流期间反向有功总电能增量，失流期间组合无功1总电能增量，失流期间组合无功2总电能增量，失流期间A、B、C各分相正向有功电能增量，失流期间A、B、C各分相反向有功电能增量，失流期间A、B、C各分相组合无功1电能增量，失流期间A、B、C各分相组合无功2电能增量，失流时刻A、B、C各分相电压，失流时刻A、B、C各分相电流，失流时刻A、B、C各分相有功功率，失流时刻A、B、C各分相无功功率，失流时刻A、B、C各分相功率因数。

⑶ 断相

断相分类： A、B、C共3类。

① 三相四线表

起始条件：电压小于临界电压NN%Un，且电流小于NN.NNNN A （断相启动电流），且最大电压大于临界电压。

结束条件：电压大于临界电压，或电流大于断相启动电流，或电压均低于临界电压，或掉电。

② 三相三线表

B相断相：

起始条件：B相断相（相当于未接线），且A、C相电流都小于NN.NNNN A （断相启动电流）。

结束条件：B相恢复，或A或C相电流大于NN.NNNN A （断相启动电流），或掉电。

A、C相断相：

起始条件：电压小于临界电压NN%Un，且电流小于NN.NNNN A （断相启动电流），且最大电压大于临界电压，且B相没有失压、断相。

结束条件：电压大于临界电压，或电流大于断相启动电流，或电压均低于临界电压，或B相失压、断相，或掉电。

判断延时：可设（默认为60秒）。

记录内容与失压同。

注：失压时不判断相。断相启动电流阀值和失压启动电流阀值为一个参数。

⑷ 电压逆相序

起始条件：电压逆相序发生，且最小电压大于30V。

结束条件：电压逆相序结束且最小电压大于30V，或掉电。

判断延时： 10秒。

累计量：累计次数，累计时间。

事件记录数据：起始时刻、结束时刻，电压逆相序期间正向有功总电能增量、反向有功总电能增量、组合无功1总电能增量、组合无功2总电能增量、A、B、C各分相正向有功电能增量、A、B、C各分相反向有功电能增量、A、B、C各分相组合无功1电能增量、A、B、C各分相组合无功2电能增量。

⑸ 电压不平衡

在三相供电系统中，电压不平衡率为:

起始条件：电压不平衡率大于NN%（电压不平衡上限值），且最大电压大于临界电压。

结束条件：电压不平衡率小于电压不平衡上限值，或电压均低于临界电压，或掉电。

判断延时：60秒

注：三相三线情况下，B 相电压不加入运算。

记录内容

累计量：累计次数，累计时间。

事件记录数据：起始时间、结束时间，最大不平衡率，电压不平衡期间正向有功总电能增量，反向有功总电能增量，组合无功1总电能增量，组合无功2总电能增量，A、B、C各分相正向有功电能增量，A、B、C各分相反向有功电能增量，A、B、C各分相组合无功1电能增量，A、B、C各分相组合无功2电能增量。

⑹ 电流不平衡

在三相供电系统中，电流不平衡率为:

起始条件：电流不平衡率大于NN%（电流不平衡上限值），且最大电压大于临界电压。

结束条件：电流不平衡率小于电流不平衡上限值，或电压均低于临界电压，或掉电。

判断延时：60秒。

注：三相三线情况下，B 相电流不加入运算。

记录内容

累计量：累计次数，累计时间。

事件记录数据：与电压不平衡同。

⑺ 过流

过流分类： A、B、C共3类。

起始条件：电流大于NNNN%Ib（过流判断阀值），且最大电压大于临界电压。

结束条件：电流小于过流判断阀值，或电压均小于临界电压，或掉电。

判断延时：60秒。

记录内容与失流同。

⑻ 过压

过压分类： A、B、C共3类。

起始条件：电压大于NNNN%Un（过压判断阀值），且最大电压大于临界电压。

结束条件：电压小于过压判断阀值，或电压均小于临界电压，或掉电。

判断延时：60秒。

记录内容与失压同。

⑼欠压

欠压分类： A、B、C共3类。

起始条件：电压小于NN%Un（欠压判断阀值），且最大电压大于临界电压。

结束条件：电压大于欠压判断阀值，或电压均小于临界电压，或掉电。

判断延时：60秒。

记录内容与失压同。

⑽ 全失压

① 上电情况下的判断条件

起始条件：各相电压都低于临界电压NN%Un，且最大电流大于5%In。

结束条件：最大电压大于临界电压，或最大电流小于5%In，或掉电。

注：三相三线表B相断相、失压时不判全失压。

② 掉电情况下的判断条件

起始条件：在掉电期间，对于三相四线表，三相电流中，至少有一相电流大于5%In；对于三相三线表，A、C相电流至少有一相电流大于5%In。

结束条件：对于三相四线表，三相电流同时小于5%In，对于三相三线表，A、C相电流同时小于5%In，或上电。

判断延时：60秒

记录内容

累计量：累计次数、累计时间。

事件记录数据：事件开始时间，事件发生时的最大电流值，事件结束时间。

⑾正向有功需量超限

起始条件：正向有功需量大于NN.NNNNkW（正向有功功率上限值），且最大电压大于

临界电压。
结束条件：正向有功需量小于正向有功功率上限值，或电压均小于临界电压，或掉电。

记录内容

累计量：累计次数。

事件记录数据：超限开始时间，超限结束时间，超限期间正向

有功最大需量及发生时间。

⑿ 反向有功需量超限

起始条件：反向有功需量大于NN.NNNNkW（反向有功功率上限值），且最大电压大于临界电压。
     结束条件：反向有功需量小于反向有功功率上限值，或电压均小于临界电压，或掉电。

记录内容

累计量：累计次数。

事件记录数据：超限开始时间，超限结束时间，超限期间反向有功最大需量及发生时间。

⒀过载

过载分类： A、B、C共3类。

起始条件：该相有功功率大于有功功率上限值，且最大电压大于临界电压。

结束条件：该相有功功率小于有功功率上限值，或电压均小于临界电压，或掉电。

判断延时：60秒。

记录内容与电压逆相序同。

注：如果当前有功功率为正向，那么有功功率上限值为正向有功功率上限值。如果当前有功功率为反向，那么有功功率上限值为反向有功功率上限值。

### 2.8.3编程事件记录

⑴ 电表清零

电表清零清除所有的电能、需量数据、事件记录（除电表清零事件记录外）数据、

冻结数据和负荷曲线数据。

记录内容

累计量：累计次数。

事件记录数据：发生时刻，操作者代码，电表清零前正向有功总电能，反向有功总电能，第一象限无功总电能，第二象限无功总电能，第三象限无功总电能，第四象限无功总电能，A、B、C各分相正向有功电能，A、B、C各分相反向有功电能，A、B、C各分相第一象限无功电能，A、B、C各分相第二象限无功电能，A、B、C各分相第三象限无功电能，A、B、C各分相第四象限无功电能。

⑵ 需量清零

需量清零清除本月最大需量和最大需量发生时间。

记录内容：

累计量：累计次数。

事件记录数据：清需量时间（年月日时分秒），操作者代码，清零前总正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间，清零前A相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间，清零前B相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间，清零前C相正向有功、反向有功、四象限无功最大需量及发生时间。

注：手动清需量的事件记录的操作者代码是0xffffffff。

⑶ 事件清零

事件清零可以选择清除全部或某类事件记录。事件清零不会清除事件清零记录和电表清零记录。

记录内容：

累计量：累计次数。

事件记录数据：发生时刻，操作者代码，事件清零数据标识码。

⑷ 编程

起始条件：开始写参数。

结束条件：未编程时间超过5分钟，或操作者代码变化，或按编程键结束编程状态，或电压均低于临界电压，或掉电。

记录内容：

累计量：累计次数。

事件记录数据：编程时间（年月日时分秒），操作者代码，数据标识（数据标识超过10个时只记录前10个参数的数据标识）。

⑸ 重要参数编程事件

包括时段表编程、时区表编程、周休日编程、有功组合方式1编程、无功组合方式１编程、无功组合方式２编程、结算日编程。

此类事件在设置相关参数时候记录，具体事件内容见协议。

⑹ 校时

记录内容：

累计量：累计次数。

事件记录格式：操作者代码，校时前的时间（年月日时分秒），校时后的时间（年月日时分秒）。

注：广播校时不记事件记录。

### 2.8.4仪表状态类事件记录

⑴ 上电/掉电

事件记录数据：掉电时间（年月日时分秒），上电时间（年月日时分秒）。共记录最近10次上电/掉电事件记录。

⑵ 停电抄表电池欠压

事件记录数据：起始时间(年月日时分秒)，结束时间(年月日时分秒)。共记录最近10次停电抄表电池欠压事件记录。

⑶ 时钟电池欠压

事件记录数据：起始时间(年月日时分秒)，结束时间(年月日时分秒)。共记录最近10次时钟电池欠压事件记录。

⑷ 开表盖、开端钮盒

事件记录数据：发生时刻，结束时刻，开表盖前、后正向有功总电能，开表盖前、后反向有功总电能，开表盖前、后第一象限无功总电能，开表盖前、后第二象限无功总电能，开表盖前、后第三象限无功总电能，开表盖前、后第四象限无功总电能。

### 2.8.5其他类事件记录

超有功需量报警事件：

选择负荷控制功能的仪表在设定正、反向有功需量限额后，电表将当前有功需量与有功需量限额比较，有如下几种情况：

① 在当前正向有功需量大于正向有功需量限额或者当前反向有功需量大于反向有功需量限额时，报警继电器吸合（如果用户级别是2级或3级时），并记录超有功需量报警事件记录（起始），有功当前需量低于需量限额或掉电后超需量报警事件结束。

② 在当前有功需量小于限额时，报警继电器释放。

超有功需量报警事件记录数据：起始时间(年月日时分秒)，结束时间(年月日时分秒)，超限时正向有功需量，超限时反向有功需量。

## 2.9电压合格率统计功能

A、B、C相

电压超上限

起始条件：该相电压大于合格上限NNN.N V，且小于考核上限NNN.N V。

结束条件：该相电压小于合格上限NNN.N V，或大于考核上限NNN.N V，或掉电。

电压合格

起始条件：该相电压大于合格下限NNN.N V，且小于合格上限NNN.N V。

结束条件：该相电压小于合格下限NNN.N V，或大于合格上限NNN.N V，或掉电。

电压超下限

起始条件：该相电压小于合格下限NNN.N V，且大于考核下限NNN.N V。

结束条件：该相电压大于合格下限NNN.N V，或小于考核下限NNN.N V，或掉电。

电压合格率事件判断延时：30秒。电压合格率示意图如下：

图6：电压合格率示意图

记录内容

事件记录数据：电压监测时间、电压合格率、电压超限率、电压超上限时间、电压超下限时间、最高电压、最高电压出现时间、最低电压、最低电压出现时间。

共记录本月及上12个月（按照自然月结算）。

附注：电压合格率统计说明

月该相电压超上限时间=月该相电压超上限事件的累计时间。

月该相电压超下限时间=月该相电压超下限事件的累计时间。

月该相电压合格时间=月该相电压合格事件的累计时间。

月该相电压监测时间=月该相电压超上限事件的累计时间+月该相电压超下限事件的累计时间+月该相电压合格事件的累计时间。

月该相电压合格率=1–月该相电压超限率。

月该相电压超限率=（月该相电压超上限时间+月该相电压超下限时间）/月该相电压监测时间。

统计月该相最高电压，最低电压在考核上、下限范围内的每秒的瞬时电压内统计。

## 2.10脉冲输出

本仪表在面板上装有两个红色LED指示灯，分别用于指示是否有有功、无功电能脉冲输出，输出脉冲常数可设定。脉冲常数出厂设置以仪表面板标识为准。

本仪表在辅助端子配置有功和无功光耦空接点脉冲输出，可用于仪表误差检验，也可接RTU等终端设备。当累积到一个脉冲所需要的电量时，输出 1个脉冲，脉冲宽度80ms。

本仪表在辅助端子上提供了秒脉冲测试信号：温补时钟输出的秒脉冲，频率1Hz，占空比50%。

本仪表在辅助端子上提供了时段切换脉冲测试信号：从现在运行的时段表中的1个时段切换到另1 个时段时，输出 1个脉冲，脉冲宽度80±20ms。本信号的输出不受时段切时费率号是否发生变化的影响。

本仪表在辅助端子上提供了需量周期或滑差时间到达脉冲测试信号：需量周期或滑差时间到达时输出 1个脉冲，脉冲宽度80±20ms；按需量周期输出脉冲时，第1个需量周期到达时刻输出1个脉冲，以后每个滑差到达时刻输出1个脉冲；按滑差时间输出脉冲时，每个滑差到达时刻输出1个脉冲。如果您的测试环境需要在第1个需量周期到达以前的每个滑差输出一个脉冲请和厂家联系。

关于辅助端子的说明详见2.11说明。

## 2.11辅助端子

本仪表配置有辅助端子，辅助端子各个引线功能定义以电表上喷印的辅助端子标签为准。辅助端子排列图见图所示。

图7：辅助端子排列图

辅助端子16~17为报警接口。

辅助端子24~28为RS485通讯接口，26为两路485公共地。

辅助端子19~21分别为有功、无功，21为有功、无功公共地。

辅助端子22~23为三合一光耦空接点脉冲输出。此端子为秒脉冲信号、需量周期或滑差时间到达脉冲和时段切换脉冲3合1输出，可以修改脉冲输出切换控制字参数设置输出

您需要的脉冲信号。

## 2.12负荷报警功能

本仪表开放负荷报警功能以后，将关闭电表及电网状态报警功能。本仪表默认提供负荷报警功能。

具有负荷报警功能的仪表，如果有功实时需量超过限额时，根据用户级别决定是否在报警辅助端子上输出报警信号。报警信号为电平信号，即报警信号为闭合报警端子。

## 2.13负荷曲线记录功能

本电表采用大容量内卡保存负荷曲线， 根据用户要求可任意保存6类数据中的几类。负荷曲线保存的时刻与电表时钟同步，保存数据的时刻是根据设置的6类数据记录间隔与电表时钟的关系确定的，保存数据的间隔最小为1分钟。电表将对6类数据分别以对应的负荷记录间隔时间为周期保存数据。

每类和总负荷记录可以有三种读取方式：最早记录块，给定时间记录块，最近一个记录块。具体抄读方法见通信规约。

当“负荷记录起始时间”设定为0时或小于系统当前时间，负荷曲线从系统当前开始的第1个记录时间点开始记录。否则，当“负荷记录起始时间”设定为大于系统当前时间时，负荷曲线从设定的时间开始的第1个记录时间点开始记录。

## 2.14冻结功能

冻结分为定时冻结、瞬时冻结和约定冻结。冻结的数据结构参见冻结数据标识编码表。冻结方式有广播冻结和指定通讯地址冻结，广播冻结不需要从站应答。

定时冻结和瞬时冻结都可以通过这两种方式的任意一个向从站下达命令，从站依据请求帧中的时间进行冻结。定时冻结支持以月、日、小时为单位进行数据的定期存储。如果主站将时间设为“99999999” 时，代表瞬时冻结，从站需要立即冻结规定的数据。

约定冻结不需要主站发送命令，是电能表自动完成的操作，当电能表执行某种特定任务前自动对规定冻结数据进行存储。本仪表将两套时区表切换冻结、两套时段表切换冻结、周期冻结和电能翻转冻结归为约定冻结。

冻结功能相关通信协议详见《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》。

## 2.15清零功能

该表具有电表清零、需量清零和事件清零功能。三种类别的清零均可通过通信（主站或终端向电表发送命令请求帧）实现，具体命令请参照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准相关内容执行。

如果您认为电表清零、和事件清零功能会影响您的表计运行安全，请与厂家联系，我们将在出厂时关闭此两项功能，关闭以后表计将不响应电表清零、事件清零命令。

电表清零时间较长，液晶出现“CLEAr”表示正在执行电表清零命令。

需量清零除开通讯清需量外还可以通过手动按键清需量。手动按键清需量时，先按住3#键大于5秒以后，松开3# 键，液晶出现“CLEAr”表示正在执行清需量命令。电表是否有手动清需量功能请见附录A。

## 2.16安全管理与用户权限

### 2.16.1 用户权限

最多可以设置10级密码，密码的权限取值范围为 00～09，00 为最高权限，数值越大权限越低。各类需要密码的操作都可以由更高级别的密码完成。

密码权限级别的设置如下：

电表清零、事件清零：00、01、02 级。

最大需量清零：00、01、02、03、04 级。

写数据（参数设置）：00、01、02、03、04级。

修改密码时，可由原来相同级别的密码或更高级别的密码来修改，但是修改后的密码级别必须和修改前的密码级别相同。

### 2.16.2安全管理

在执行写命令、清零命令等编程命令以前都需要按一下“3#键”，使电表处于编程允许状态后才可操作。编程允许状态240分钟（可设）内有效。如果中途再次按-下“3#键”，电表退出编程允许状态。掉电以后编程允许失效。

软件具有闭锁功能。当使用错误密码对仪表连续设置操作次数≥3（最大可设为99次）次时，与编程键是否按下无关，仪表会自锁并启动自锁计时器，24小时后自动解锁，闭锁开关失效。在使用错误密码连续设置操作次数≤2次情况下，再用正确密码成功设置操作1次，可使密码错误次数归零。

注意：判断密码错误与编程键是否按下无关。

## 2.17液晶背光功能

白色液晶背光在下面2种情况下点亮：

① 按下1#、2#、3#任何按钮时；

② 电表通过远红外收到正确的命令时；

背光点亮后，如果没有按钮或远红外操作， 2个自动轮显周期后关闭背光。当三相电压都低于85%Un时自动关闭液晶背光。

## 2.18声光报警功能

电表配有声音报警（蜂鸣器断续鸣叫）、液晶报警（“ ”闪烁）、发光二极管报警（红色LED闪烁）和辅助端子输出报警（参见2.9）。哪些事件报警（由用户模式字2设定）、是否输出声音报警（由用户模式字1设定）、是否闪烁液晶报警符（“”）和报警LED（由用户模式字1设定）可以通过模式字进行设置（详见附录A）。声音报警时，可通过按1#或2#按钮关闭声音报警。

注：当三相电压都低于85%Un时蜂鸣器报警自动关闭。

## 2.19电表自检及运行状态

上电后，电表一直进行自检，自检信息可以通过LCD显示，电表运行状态可以通过通信抄读 （DL/T645协议数据标识：04000501-04000507）,也可以设置成自动循环显示或按键循环显示项目）。

另外，当出现如下两种错误，会有2屏自检错误代码分别显示：

1、显示自检报警代码：报警代码在循环显示第一项显示（对应显示代码0E070081）。报警代码包括事件如下：

| 位号 | 含义 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Bit 7 | 保留 | 0 |
| Bit 6 | 保留 | 0 |
| Bit 5 | 保留 | 0 |
| Bit 4 | 保留 | 0 |
| Bit 3 | 保留 | 0 |
| Bit 2 | 保留 | 0 |
| Bit 1 | 有功电能方向改变（双向计量除外） | 1：发生 0：未发生 |
| Bit 0 | 时钟电池电压不足 | 1：发生 0：未发生 |

2、显示自检出错代码。出错故障一旦发生，显示器立即停留在该代码上，但按键显示可以改变当前代码,来显示其他选项。出错代码包括下列故障：

| 位号 | 含义 | 0 |
| --- | --- | --- |
| Bit 7 | 保留 | 0 |
| Bit 6 | 保留 | 0 |
| Bit 5 | 保留 | 0 |
| Bit 4 | 保留 | 0 |
| Bit 3 | 存储器故障或损坏 | 1：发生 0：未发生 |
| Bit 2 | 时钟错误 | 1：发生 0：未发生 |
| Bit 1 | 保留 | 0 |
| Bit 0 | 内部程序错误 | 1：发生 0：未发生 |

当出现第2类故障时可以按任一键跳出故障显示。并且在一定时间内没有按键动作，退回到故障显示屏。这个时间大小如下：自动循环显示2分钟后返回；按键循环显示时无按键达12秒（可设）返回故障显示。

低功耗下不显示故障信息！

## 2.20停电抄表功能

装有低功耗电池的电表在电压回路掉电后进入低功耗睡眠状态，2秒以后可以通过“翻转键（1#键为上翻键、2#键为下翻键）”唤醒，也可以使用远红外唤醒。远红外对准电表的远红外窗口，距离不大于50cm。唤醒以后，可以通过循环显示、按键翻屏、和远红外抄表。远红外抄表时，电表必须在唤醒后的180秒内接到正确的通信命令，两条正确的通信命令的间隔不大于180秒，否则远红外接收模块的电源被关闭，必须用远红外重发1条命令，打开远红外接收模块的电源后才能重新用远红外抄表。

通过液晶显示抄表时，如果没有选择低功耗下远红外抄表功能且唤醒后如无操作，自动循环显示一遍后关闭显示；按键显示操作结束30秒后关闭显示。如果选择了低功耗下远红外抄表功能，假设显示的时间长度=自动循环显示项目数×循显时间。若此时间小于3分钟，则会重复自动循环显示，一直到大于等于3分钟且自动循显完为止。24小时内只能唤醒10次，上电以后，此限制失效。本表默认选择了低功耗下远红外抄表功能。

停电抄表时显示或抄读的时间可以是当前时间也可以是停电时间。如果选择了当前时间，那么显示的时间是进入时间显示项时刻的电表当前时间。停留在时间显示项时，显示的时间不会刷新（目的是为了降低功耗）。本仪表默认显示当前时间，如果您需要显示停电时间请与厂家联系。

停电抄表时显示或抄读的瞬时量（电压、电流、功率、功率因数、相角）全为零。停电抄表显示时，在电表掉电后复零，显示组合无功显示项时，无功组合方式提示符不闪烁，常显示，退出组合无功显示项后消失。

停电抄表时，不能抄读事件记录，负荷曲线和冻结等数据。

## 2.21辅助电源

本电表采用100～265V交直流互换辅助电源。当电表电压回路断电时，自动切换到辅助电源工作。由辅助电源供电时，电表支持远红外和显示抄读，支持RS485通信抄读。电表是否配备辅助电源见附录A。

3. 使用方法

## 3.1电表显示

除全屏显示外，电表的每一屏显示都有一个显示代码，位于液晶左下角。该显示代码可以为《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》中的数据标识、威胜扩展显示代码（参见附录B）或与之相对应的用户自定义代码。

### 3.1.1显示方案

上电后，电表先全屏显示，然后进入自动循环显示方案循环显示。

电表一共有2套显示方案：1）自动循环为常用显示项目方案，主要为抄表数据,可以用户自定义,最多99屏；2）按键循环显示为电表状态显示项目方案，主要为电表状态数据，可以用户自定义，最多99屏。

按键循环显示方案可以通过按键翻屏，按“1#”键显示按键显示代码表中的下一项内容、按“2#”键显示按键显示代码表中的上一项内容。

自动循环显示和按键循环显示之间的切换如图所示。

图8：显示方案切换图

具体切换方法为：液晶屏平时轮显自动循环显示方案中的显示项，若按下“1#”或“2#”键则进入按键循环显示方式；在按键循环显示方式下若连续12秒（该时间可设）无按键操作则返回自动循环显示方式。

每屏的显示代码由液晶倒数第二行的“88888888”显示。两套显示方案下用户可以定义自己的显示代码并且显示出来，在液晶倒数第二行显示相应的《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》数据标识，同时在液晶左下角的“88”处显示数据标识的组成序号。如需量、需量时间，其显示代码（数据标识）相同，此时需通过结合数据标识的组成序号来区分，并分屏将它们内容显示出来，需量的组成序号为“00”，需量时间的组成序号为“01”。

电表可设置最大8费率，如果最大费率数设为低于8费率，大于最大费率数的显示项目将在数据区显示“rEAd Err”。

用户可在自动循环显示和按键循环显示中设置全屏项，对应的数据标识为88888888。

### 3.1.2显示图例

图9：显示图例1

图9是无用户自定义显示代码且显示项数据标识为“00010000”时的显示图例：它表示本月正向有功总电能为123456.78 kWh，电表当前所走象限为Ⅰ象限，费率为尖费率，现在使用主时段表，第1个RS485正在通信，时钟电池报警，B、C相断相，B相电流反向，A相电流小于启动电流。如果用户将按键循环显示方案的第一屏设置成自定义代码“00”，并且将“00”映射成DL/T 645-2007数据标识“00010000”，则按键循环显示的第一屏将显示如图10所示。

图10：显示图例2

## 3.2参数设置

### 3.2.1通过通信设置参数

用本公司提供的“通用参数设置软件”作为上位机平台，可进行参数设置。第一路RS485和红外通信口可进行参数设置，第二路RS485仅部分型号能进行参数设置。设置参数前，先检查电表的通信波特率是否与上位机吻合，可将04000703及04000704设置成自动循环显示、按键循环显示方案中的相应代码项，其中第一路RS485的波特率对应数据标识为04000703，第二路RS485的波特率由04000704项显示，远红外通信口波特率固定为1200 bps。

参数设置按照《DL/T 645-2007多功能电能表通讯协议》标准执行。

### 3.2.2电表默认功能配置及用户模式字

详情请参见附录A。

## 3.3安装

安装电表按主端子接线图（详见1.3.8）和辅助端子接线图(详见2.11)进行，并且在接线后将端盖和翻盖铅封。

必须严格按照电表端盖后所贴的接线图接线。接线通电后，可以检查电表显示的电压、电流、有功功率、无功功率的显示数值及极性，通电1分钟以后查看显示画面（是否发生失压、失流、反向、逆相序），以判断接线及仪表运行情况。

## 3.4抄表

### 3.4.1显示抄表

电表可以通过循环显示、按键上下翻屏的方式从LCD显示抄读电表数据。

注意：如果显示代码没有可显示的内容，电表将在液晶屏倒数第二行显示出显示代码，而汉字提示区和数据显示区显示“rEAd Err”。

### 3.4.2通信抄表

通过第1个RS485、第2个RS485和远红外通信口，用终端或远红外抄读电表数据。

### 3.4.3停电抄表

具体实现方式及功能见2.20-停电抄表功能。

## 3.5电池更换

当液晶出现“”表示时钟电池欠压；当液晶出现“”表示停电抄表电池欠压。

对于时钟电池问题，用户需及时通知厂家解决处理。

对于停电抄表电池问题，用户应及时更换新电池。

注意：更换停电抄表电池时，应注意电池的极性，电池盒中有弹簧的那一端接电池负极。切勿新旧电池混用！

## 3.6使用注意事项

① 安装时应将接线端子拧紧，并且将仪表挂牢在坚固耐火、不易振动的屏上。

② 接线后应将端盖铅封，建议将面盖铅封。

③ RS485接入时,建议选用三芯屏蔽线, 其三芯将终端与仪表A、B、通信地相连，屏蔽层单端可靠接入保护地中。

当外接负载超过辅助端子的输出能力时，应接中间继电器，以防止损坏电表。

4.运输贮存

仪表应存放在温度为-25℃～70℃、湿度<85%的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。电表在包装拆封后不宜储存。保存仪表的地方应清洁，且空气中不应含有足以引起腐蚀的有害物或气体。

电表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464－1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。

5．保修条例

免费服务条例

1.  本产品自购买之日起，在用户遵守说明书规定的使用要求下，并在制造厂铅封完整的情况下，发现电能表不符合产品标准所规定的要求时，12个月内制造厂给予免费维修或更换，购买日期以发票、收据（威胜认可的有效凭据）或发票复印凭据。

2.  在正常使用下产品发生故障的，用户凭发票与保修单一起到威胜在全国各地的事务所联系保修事宜。

3.  维修产品的型号与保修单上的型号要保持一致，否则不予保修。

免责条例（有偿保修条例）以下情况将实施有偿维修服务

1.  不能出示保修卡。

2.  保修卡上有漏记、改写以及没有销售单位名称和签单的。

3.  由于火灾、天灾等自然灾害引起的损伤。

4.  由于运输、搬动时掉落、进水或由于操作不当而发生的故障、损伤。

5   由于未按使用说明书上所要求的使用方法和注意事项操作而引起的故障、损伤。

6.  有人为改造、分解、组装和因使用不当而发生的故障。

7.  消耗品、赠送品。

8.  换制造厂家铅封和标识已被更换的。

9.  产品超过免费保修期的。

注意：要维修时请与保修卡一起送往指定的事务所，运输费原则上由用户承担。

1)  本保修卡只能在中国国内有效。

2)  本保修卡遗失后不再补发，请注意保管。

3)  当用户对保修条款有特殊要求，按合同执行。

# 附录A电表功能配置和电表用户模式字

说明：电表功能配置选择和用户模式字是用来选择电表功能的一种途径。本表功能配置附表如下：

| 序号 | 功能 （打“√”标识选择此功能， 打“×”标识为没有选择此功能） | 0.2S级三相智能电能表 | 0.5S级三相智能电能表 | 1级三相智能电能表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动清需量 | √ | √ | × |
| 2 | 辅助电源 | √ | √ | × |

用户模式字通常由位号、功能、位置与功能的对应关系和缺省值构成。例如：用户可通过对用户模式字1的b2位进行设置以打开声报警功能。在电表的显示代码0E000004项中显示为“01000010”（对应用户模式字1的二进制值），缺省值的倒数第三位为0时表过声音报警功能关闭。通过在三相电能表参数管理系统中作相应选择，设置后电表上显示代码0E000004项中显示“01000110”，倒数第三位为1表示打开了声音报警。

本电表共有7个电表用户模式字，7个模式字分别定义如下：

用户模式字1(用户1):

| 位号 | 功能 | 位值与功能的对应关系 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| b7 | 保留 |  | 0 |
| b6 | 逆相序是否检查电网情况 | 1：不检查 0：检查 | 0 |
| b5 | 保留 |  | 0 |
| b4 | 保留 |  | 0 |
| b3 | 数据显示时高位补0 | 1:补0; 0:不补 | 0 |
| b2 | 声报警 | 1:报警; 0:关闭 | 0 |
| b1 | LED和液晶显示符报警 | 1:报警; 0:关闭 | 1 |
| b0 | 辅助端子信号报警 | 1:报警; 0:关闭 | 0 |

设置条件：   1．电表处于编程允许状态；2. 通过用户密码设置。

用户模式字2(用户2)：选择哪些情况出现时报警(液晶、LED、声音、辅助端子)

| 位号 | 功能 | 位值与功能对应关系 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| b7 | 过载 | 1:报警; 0:关闭 | 0 |
| b6 | 3相不同向 | 1:报警; 0:关闭 | 0 |
| b5 | 逆相序 | 1:报警; 0:关闭 | 0 |
| b4 | 失流、电流不平衡 | 1:报警; 0:关闭 | 0 |
| b3 | 失压、断相或过压 | 1:报警; 0:关闭 | 0 |
| b2 | 内卡故障 | 1:报警; 0:关闭 | 1 |
| b1 | 时钟乱 | 1:报警; 0:关闭 | 1 |
| b0 | 电池故障 | 1:报警; 0:关闭 | 0 |

设置条件：   1．电表处于编程允许状态；2. 通过用户密码设置。

有功组合方式特征字:

| 位号 | 功能 | 位值与功能对应关系 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| b7 | 保留 |  | 0 |
| b6 | 保留 |  | 0 |
| b5 | 保留 |  | 0 |
| b4 | 保留 |  | 0 |
| b3 | 反向有功 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b2 | 反向有功 | 1：加; 0：不加 | 1 |
| b1 | 正向有功 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b0 | 正向有功 | 1：加; 0：不加 | 1 |

设置条件：   1．电表处于编程允许状态；2. 通过用户密码设置。

无功组合方式1特征字（注）:

| 位号 | 功能 | 位值与功能对应关系 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| b7 | Ⅳ象限 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b6 | Ⅳ象限 | 1：加; 0：不加 | 0 |
| b5 | Ⅲ象限 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b4 | Ⅲ象限 | 1：加; 0：不加 | 0 |
| b3 | Ⅱ象限 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b2 | Ⅱ象限 | 1：加; 0：不加 | 1 |
| b1 | Ⅰ象限 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b0 | Ⅰ象限 | 1：加; 0：不加 | 1 |

设置条件：   1．电表处于编程允许状态；2. 通过用户密码设置。

无功组合方式2特征字(注):

| 位号 | 功能 | 位值与功能对应关系 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| b7 | Ⅳ象限 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b6 | Ⅳ象限 | 1：加; 0：不加 | 1 |
| b5 | Ⅲ象限 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b4 | Ⅲ象限 | 1：加; 0：不加 | 1 |
| b3 | Ⅱ象限 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b2 | Ⅱ象限 | 1：加; 0：不加 | 0 |
| b1 | Ⅰ象限 | 1：减; 0：不减 | 0 |
| b0 | Ⅰ象限 | 1：加; 0：不加 | 0 |

设置条件：   1．电表处于编程允许状态；2. 通过用户密码设置。

负荷曲线模式字：

| 位号 | 功能 | 位值与功能对应关系 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| b7 | 保留 |  | 0 |
| b6 | 保留 |  | 0 |
| b5 | 当前需量 | 1:记录; 0:不记录 | 1 |
| b4 | 四费率有功电能 | 1:记录; 0:不记录 | 1 |
| b3 | 总有无功电能 | 1:记录; 0:不记录 | 1 |
| b2 | 功率因数 | 1:记录; 0:不记录 | 1 |
| b1 | 功率及功率方向 | 1:记录; 0:不记录 | 1 |
| b0 | 电压、电流、频率 | 1:记录; 0:不记录 | 1 |

设置条件：   1．电表处于编程允许状态；2. 通过用户密码设置。

冻结数据模式字：

| 位号 | 功能 | 位值与功能对应关系 | 缺省值 |
| --- | --- | --- | --- |
| b7 | 变量 | 1：记录; | 1 |
| b6 | 反向有功需量及发生时间 | 1：记录; | 1 |
| b5 | 正向有功需量及发生时间 | 1：记录; | 1 |
| b4 | 四象限无功电能 | 1：记录; | 1 |
| b3 | 组合无功2电能（注） | 1：记录; | 1 |
| b2 | 组合无功1电能 | 1：记录; | 1 |
| b1 | 反向有功电能 | 1：记录; | 1 |
| b0 | 正向有功电能 | 1：记录; | 1 |

设置条件：   1．电表处于编程允许状态；2. 通过用户密码设置。

注：四个象限的无功可由用户任意组合定义为组合无功1或组合无功2，方便用户针对不同的场合进行四个象限无功的核算。本表组合无功１出厂缺省值：Ⅰ＋Ⅱ，组合无功2出厂缺省值：Ⅲ＋Ⅳ。

# 附录B 扩展显示代码表

| 项目 | 液晶上显示内容 | 显示含义 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 代码(数据标识) | 汉字 |  |  |
| 版本号 | 0E070002 |  | 电表版本号(共8位,YYMMDDIV，YYMMDD为归档时间年月日，I为电流规格，V为电压规格) |  |
| 自检 | 0E070081 |  | 电表自检出错信息（注1） |  |
| 全屏 | 88888888 | 全部字符 | 全屏项，点亮液晶上所有字符 |  |
| 注1：见2.20电表自检及电网故障信息的显示与抄读。 |

# 附录C简单故障处理

| 故障现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 无显示 | 无电源供电 | 1、用万用表查看线路是否有电压（建议在电表电压端子排上测量）。 2、电表的电压是否按电表面板上所标定的额定电压接入。 |
| 不计量或电能少计 | 计量电路工作不正常 | 1、接入电压是否正常。电流接线是否符合要求（某一相或二相电流进出线是否接反）。 2、有条件的用户可用现场校验仪对电表精度进行检测。 3、通过估算用户电器的用电负荷，并对照电表显示的功率相比较，如相差不大，电仪表量应该没什么问题。 4、接线盒或计量柜内的端子排上电流短接线是否取下。（此现象在新装表或更换电表后出现） |
| 辅助端子功率脉冲测量不到 | 接线不正确 无外接电源 | 1、如果铭牌上功率脉冲灯闪烁，可检查测试线接线是否正确。 2、我公司电表脉冲输出方式多为空接点输出，必须加外接电源(5V-24V)DC，电压不能高于此值。可用万用表检查是否达到要求。 |
| 在进行抄读时RS485通信不成功 | 硬件不正常或参数管理软件设置不正确 | 1、先检查通信硬件是否正常：通信软件在发命令时用万用表的10V直流档在RS485 A与B之间测量应有跳变的电压。 2、通信线接线是否正确，可用万用表10V直流档检查RS485口，高电位应接A端，低电位接B端。 3、检查规约是否正确，表与软件的通信规约应一致。 4、参数管理系统内的端口选择与所插硬件的端口是否为同一个端口。端口设置是否正确：停止位1，数据位8，偶校验，通信波特率是否与表内一致。 |
| 参数设置不成功 | 硬件不正常或没有相应的权限 | 1、先参照上点查找原因。 2、权限密码是否正确，编程按键是否按下。 |

如通过以上方法还不能解决问题，请与我公司客户服务部门联系（咨询电话：800-849-6688）。

# Text boxes

注意：由于显示屏显示位数的限制，当电能显示小数位数设置为3位的时候，基本电能数据大于99999.999、组合电能数据大于79999.999或小于-79999.999的情况下会出现通讯抄读电能数据和显示数据不一致的情况。

注意：本表需量计量功能未特殊说明部分均按照《DL/T 614-2007多功能电能表》相关标准执行。

注意：如果日时段表中某一时段的费率号大于费率数时，或者费率数为0时，此时段的电能计入费率1。

注意：脉冲输出切换控制字定义为0:输出秒脉冲，1：输出时段切换脉冲，2：输出需量周期或滑差时间到达脉冲。设置方法请参照通讯协议的约定。

注意：为了您的表计的安全，请及时修改表计的所有密码，并且妥善保管。