《研科》牌DSSD110/DTSD110

三相三线/三相四线全电子多功能电能表

使用说明书

1 概述

《研科》牌DSSD110（三相三线）、DTSD110（三相四线）全电子多功能电能表，是采用最新微电子技术研制设计，采用军工生产工艺生产的新一代有功、无功合一的三相电能表。它可以精确地测量正反向有功无功和四象限无功的电能、需量、失压记时等各项数据，并可保留三个抄表周期、实现四种费率，每年四个季段，六套时段，每天切换十二次，具有高可靠性、高清晰度、长寿命等优点，符合GB/T17883-1999、GB/T17882-1999、GB/T17215-2002、DL/T614-1997及DL/T645-1997等标准，是电力部门有效控制和调节电网负荷的理想产品。

该多功能电能表可使用摇控器进行手工编程与抄表，也可使用掌上电脑或PC机自动编程。

2 工作原理

电能表工作时，线路上实时电流、电压经互感器隔离，并经采样电路分别采样后，送到电能计量专用芯片，由A/D转换器转换成数字信号，计算出各种所需电能数据，由于采用双CPU，用于电能计算的CPU有足够的时间来更加精确的测量电能数据，使电能表的计量精度有极大的改善，大大提高了计量的准确性。

各种电能数据通过串行接口送到数据管理MCU中，并根据预先设定的时段完成分时有功、无功电能计量和最大需量计算，分别做出相应处理后，存放到EEPROM中，同时实时的根据相关操作，将数据送往相应显示部分或输出部分，通过红外或RS485进行数据传输。

Ia

Ib

Ic

Ua

Ub

Uc

图1  工作原理框图

3主要技术功能和参数

3.1主要技术功能

3.1.1计量功能

电能测量四象限的定义：

测量平面的竖轴表示电压向量U（固定的竖轴），瞬时的电流向量用来表示当前电能的输送，并相对电压相量U具有相位角φ。顺时针方向φ角为正。四象限的示意图如图1所示：

输入有功（+A）

U

I

Ⅳ(-Rc)   Ⅰ(RL)

φ

输出无功（—R）     	输入无功（+R）

Ⅲ(-RL)    Ⅱ(Rc)

输出有功（—A）

A—有功电能；R—无功电能；RL—感性无功电能；Rc—容性无功电能

图2  电能测量四象限定义

电能计量记录内容

| 名 称 | 显 示 序 号 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 正向有功电能 | 9010～9014，9410～9414，9810～9814 | 电能当前、上月、上上月各费率 |
| 反向有功电能 | 9020～9024，9420～9424，9820～9824 | 电能当前、上月、上上月各费率 |
| 正向无功电能﹡注 | 9110～9114，9510～9514，9910～9914 | 电能当前、上月、上上月各费率 |
| 反向无功电能 | 9120～9124，9520～9524，9920～9924 | 电能当前、上月、上上月各费率 |
| Ⅰ象限无功电能 | 9130～9134，9530～9534，9930～9934 | 电能当前、上月、上上月各费率 |
| Ⅱ象限无功电能 | 9150～9154，9550～9554，9950～9954 | 电能当前、上月、上上月各费率 |
| Ⅲ象限无功电能 | 9160～9164，9560～9564，9960～9964 | 电能当前、上月、上上月各费率 |
| Ⅳ象限无功电能 | 9140～9144，9540～9544，9940～9944 | 电能当前、上月、上上月各费率 |

注：正向无功电能的计量方法取决于E13D项（无功方向设置的选择）的内容。

E13D  =00时       正向无功电能 =Ⅰ象限无功电能 + Ⅱ象限无功电能

=01时       正向无功电能 =Ⅰ象限无功电能 + Ⅳ象限无功电能

3.1.2最大需量记录功能

最大需量：在指定的时间区间内，需量周期中测得的平均功率最大值。

需量周期：测量平均功率的连续相等的时间间隔。需量周期可取5、10、15、30、60、90分钟6级。

滑差时间：依次递推来测量最大需量的小于需量周期的时间间隔。

最大需量记录内容

| 名 称 | 显示序号 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 正向有功最大需量 | A010～A014, A410～A414, A810～A814 | 当前、上月、上上月各费率最大需量 |
| 反向有功最大需量 | A020～A024，A420～A424，A820～A824 | 当前、上月、上上月各费率最大需量 |
| 正向无功最大需量 | A110～A114, A510～A514, A910～A914 | 当前、上月、上上月各费率最大需量 |
| 反向无功最大需量 | A120～A124, A520～A524, A920～A924 | 当前、上月、上上月各费率最大需量 |
| Ⅰ象限无功最大需量 | A130～A134, A530～A534, A930～A934 | 当前、上月、上上月各费率最大需量 |
| Ⅱ象限无功最大需量 | A150～A154,A550～A554, A950～A954 | 当前、上月、上上月各费率最大需量 |
| Ⅲ象限无功最大需量 | A160～A164,A560～A564, A960～A964 | 当前、上月、上上月各费率最大需量 |
| Ⅳ象限无功最大需量 | A140～A144,,A540～A544, A940～A944 | 当前、上月、上上月各费率最大需量 |

最大需量发生时间或记录内容

| 名 称 | 显示序号 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 正向有功最大需量发生时间 | B010～B014，B410～B414，B810～B814 | 当前、上月、上上月各费率最大需量发生时间 |
| 反向有功最大需量发生时间 | B020～B024，B420～B424，B820～B824 | 当前、上月、上上月各费率最大需量发生时间 |
| 正向无功最大需量发生时间 | B110～B114，B510～B514，B910～B914 | 当前、上月、上上月各费率最大需量发生时间 |
| 反向无功最大需量发生时间 | B120～B124，B520～B524，B920～B924 | 当前、上月、上上月各费率最大需量发生时间 |
| Ⅰ象限无功最大需量发生时间 | B130～B134，B530～B534，B930～B934 | 当前、上月、上上月各费率最大需量发生时间 |
| Ⅱ象限无功最大需量发生时间 | B150～B154，B550～B554，B950～B954 | 当前、上月、上上月各费率最大需量发生时间 |
| Ⅲ象限无功最大需量发生时间 | B160～B164，B560～B564，B960～B964 | 当前、上月、上上月各费率最大需量发生时间 |
| Ⅳ象限无功最大需量发生时间 | B140～B144，B540～B544，B940～B944 | 当前、上月、上上月各费率最大需量发生时间 |

3.1.3复费率功能

年时区数：

电能表最多能运行的时区。如果年时区数小于已编程的年时区，则电表只运行前面几个时区。年时区编为0，则电能表只运行第一个时区。年时区数最大不超过4。

日时段表套数：

电能表最多能运行的日时段表数。其意义与年时区相同。如日时段表数编为0，则电能表只运行第一日时段表。日时段表数最大不超过6。

日时段数：

电能表每天最多能运行的日时段。如果为0，则电能表只运行第一日时段。其值最大不超过12。

费率数：

电能表最多能切换的费率号数。其值最大不超过4。

公共假日：

一般指国家规定的假日。如为0，表示公共假日选择无效。其值最大不超过12。

公共假日日期及日时段表号：

设定一年中的公共假日日期及采用的日时段表号，不同的公共假日可采用不同的日时段表号。

周休日：

一周内规定的休息日。由周休日状态字来设定每周的工作日和休息日。

周休日采用的日时段表号：

按需要设定休息日采用的日时段表号。

多时区编程说明：

本电能表最多可编设4个时区，最少可编设1个时区，每时区采用的日时段表号可单独设置。时区设置必须连续，既第二个时区的开始时间即为第一个时区结束时间，第三个时区的开始时间即为第二个时区结束时间，依此类推。

3.1.4失压失流记录功能

当某相电压小于设定的失压百分比，即判断该相失压。判断某相是否失压取决于E13B。根据电流不平衡率来判断某相电流是否失流。电流不平衡率的定义如下：

判断某相电流是否失流取决于E139。电压、电流状态字C023记录电网运行状态，含义如下：

01：A相失压      03：AB相失压        10：A相失流        30：AB相失流

02：B相失压      05：AC相失压        20：B相失流        50：AC相失流

04：C相失压      06：BC相失压        40：C相失流        60；BC相失流

失压失流记录内容：

| 名 称 | 显示序号 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 失压检测百分比 | E13B | 设置失压检测百分比 |
| 失流检测不平衡率％ | E139 | 设置电流的不平衡度 |
| 最近一次失压起始时刻 | B330～B333 | 记录总、A、B、C相最近一次失压起始时刻 |
| 失压次数 | B310～B313 | 记录总、A、B、C相失压次数 |
| 失压累计时间 | B320～B323 | 记录总、A、B、C相失压累计时间 |
| 最近一次失压结束时刻 | B340～B343 | 记录总、A、B、C相最近一次失压结束时刻 |
| 失压时的有功累积电能 | B381～B383 | 记录A、B、C相失压时有功累计电能 |
| 失压时的无功累积电能 | B931～B933 | 记录A、B、C相失压时无功累计电能 |
| 失压故障电量 |  |  |
| 失流次数 | B350～B353 | 记录总、A、B、C相失流次数 |
| 失流累计时间 | B360～B363 | 记录总、A、B、C相失流累计时间 |
| 最近一次失流结束时刻 | B370～B373 | 记录总、A、B、C相最近一次失压结束时刻 |
| 失流故障电量 | E161 | 记录失流故障电量 |

当某相发生失压时，该相的电压指标（A、B或C）将会闪烁显示直至失压恢复。

当某相电压大于设定的过压百分比时，即判断该相过压。判断某相是否过压取决于E13E。

3.1.5数据轮显功能

可实现参数轮显，轮显的参数（不超过25项）和时间可预先设置，参数轮显的顺序也可任意设置。具体设置如下：

循显时间：电能表处于循环显示时，每项显示的时间。每项显示的时间可在5～15秒内取值。

循环显示方式：当电能表加电处于工作状态时，电能表一个循环状态周期结束后，进入下一个循环周期。

停电显示方式；电能表停电后的显示方式。电能表根据停电显示方式E15C的设置进行显示。

E15C =01时：停电后轮显内容循环显示

=00时：停电后，按键触发才能显示，当一个循环周期结束后，停止显示。                             直到再次按键触发。

轮显显示项为E140～E14C，E150～E15B共25项，每个显示项可设置一个轮显编码。

轮显编码的显示格式为：

E140      ××××

轮显顺序号为1的轮显编码，为非轮显编码表中数字时返回。

E15B      ××××

轮显顺序号为25的轮显编码，为非轮显编码表中数字时返回。

轮显编码的设置（以遥控器为例）是采用逐项编设。如第一项欲设为“正向有功总电量”，轮显编码是9010，第二项设为当前时间，轮显编码是C010，第三项轮显编码设为FFFF，则电能表轮显时仅显示前两项。

3.1.6事件记录功能

可记录需量清零次数（B213）和最近一次清零时间（B211）。电能表在自动抄日换，此时电能表自动需量清零。

可记录总编程次数（B212）、最近一次编程时间（B210）和电池工作（停电）时间（B214），

3.1.6实时测量功能

实时测量每相电压、每相电流、相位角、功率因数、当前频率等。其记录内容如下：

| 名称 | 显示內容 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 电压 | B611～B613 | A、B、C相当前电压 |
| 电流 | B621～B623 | A、B、C相当前电流 |
| 当前有功功率 | B630～B633 | 当前总功功率、A、B、C相有功功率 |
| 当前无功功率 | B640～B643 | 当前总功功率、A、B、C相无功功率 |
| 当前功率因数 | B650～B653 | 当前总功率因数、A、B、C相功率因数 |
| 本月平均功率因数 | B660～B664 | 本月总、尖、峰、平、谷平均功率因数 |
| 当前有功需量 | E120 | 当前有功需量 |
| 当前无功需量 | E121 | 当前无功需量 |
| 上月平均功率因数 | B670～B674 | 上月总、尖、峰、平、谷平均功率因数 |

3.1.7编程功能

由受权人打开盖的铅封，可见编程按钮，按下编程按钮，电能表进入编程状态，可用RS485或遥控器编程。

3,1.8总清

用RS485指令总清或按键操作总清，LCD显示“CNCL”，“9、A”页数据清为零，编程密码、清零密码变为“000000”。

总清后需重编程项：

| 名 称 | 数 据 标 识 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 表号 | C032 | 见附录A5 |
| 用户号 | C033 | 见附录A5 |
| 设备号 | C034 | 见附录A5 |
| 最大需量周期（分） | C111 | 见附录A6 |
| 滑差时间（分） | C112 | 见附录A7 |
| 循显时间（分） | C113 | 见附录A8 |
| 自动抄表日期 | C117 | 见附录A9 |
| 负荷代表日 | C118 |  |
| 输出脉冲宽度（毫秒） | C211 |  |

电能表还可以对以下内容进行设置：

| 名 称 | 显示序号 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 日期及周次 | C010 | 年月日周，如果输入非法时间，电能表将会对时间进行调整。 |
| 时间 | C011 | 时分秒，如果输入非法时间，电能表将会对时间进行调整。 |
| 表号/用户号/设备号 | C032 C033 C034 | 表号、用户号、设备号为12位，高4位可由电能表软件设置，低8位可用户设置。 |
| 轮显时间 | C113 | 单位秒。可在5~15秒内取值。 |
| 自动抄表日期（DD，HH） | C117 | DD可设01-28中的任意值。HH可设为一天中的任意时辰。若抄表日大于本月最大日期，则自动月末抄表 |
| 负荷代表日（DD） | C118 | DD可设为00-28中的任意值。 |
| 第1（2、3、4）时区起始日期及日时段表号 | C321～C324 | 设置不同时区的起始日期及各个时区应采用的日时段表号。 |
| 第N日时段表第 n时段起始时间及费率号。 | C331～C38C | 一天最多可分12个时段，不同的时段可设置为不同的费率，根据实际需要设置不同时段的起始时间及该时段采用的费率号。 |
| 第N公共假日日期及日时段表号 | C411～C41C | 一般指国家规定的假日需要设置各假日的日期及相应日时段表号。 |
| 周休日采用的日时段表号 | C41E | 指每周休息日应采用的日段表号。 |
| 最大需量周期（分） | C111 | 一段可取值5、10、15、30、60、90分钟6级，初始化后为15分钟。也可取1~90分钟任一值。 |
| 滑差时间（分） | C112 | 初始化后为1分钟。电能表内部校对滑差时间小于或等于需量周期。需量周期可被滑差时间整除。 |
| 有功电能起始读数 | C119 | 电表有功电能底度设置，该值不累加到当前电量中，仅作为换表参数。 |
| 无功电能起始读数 | C11A | 电表无功电能底度设置，该值不累加到当前电量中，仅作为换表参数。 |
| 电表运行状态字 | C020 | 电表的运行参数。 |
| 有功功率上限值 | B634 | 电表允许的最大负荷，最大可设为99.99KW。 |
| 无功功率上限值 | B635 | 电表允许的最大负荷，最大可设为99.99KW。 |
| 轮显内容 | E140 ～E14C E150～E15C | 按顺序输入需要轮显数据项的轮显编码。 |
| 失压的百分比设置 | E13B | ％ |
| 过压的百分比设置 | E13E | ％ |
| 有功电表常数 | C030 | 根据电流的大小设置合适的参数。 |
| 无功电表常数 | C031 | 根据电流的大小设置合适的参数。 |
| 年时区 | C310 | ≤4 |
| 日时段表号 | C311 | ≤6 |
| 日时段数 | C312 | ≤12 |
| 费率数 | C313 | ≤4 |
| 公共假日数 | C314 | ≤12 |
| 电压设置 | E2C3 | 00: 220V, 01: 100V, 02: 57.7V, 03, 380V 注 |
| 三相三线 / 四线设置 | E293 | 00：三相四线；01：三相三线 注 |

注：该项由厂家设置，严禁用户更改。

3.1.9通讯功能

RS485通讯接口和红外通讯口：RS485接口和红外通讯完成编程设置、抄表及对电能表时钟校对、运行状态查询等功能。其中RS485口具备抄表和设表功能, 通讯速率1200~9600bps可选；红外通讯口通讯速率1200bps。

RS485通讯接口波特率的设置方式如下：

E132    波特率设置    N

晶振为4.9152MHZ

N=0: 1200bps

N=1: 2400bps

N=2: 4800bps

N=3: 9600bps

3.2主要参数

3.2.1规格性号：

| 型号 |  | 准确度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 有功 | 无功 | 额定电压 | 额定电流 |
| DTSD110 | 三相四线 | 0.5s | 2.0 | 3×220/380v | 3×1.5(6)A |
| DSSD110 | 三相三线 | 0.5s | 2.0 | 3×100v | 3×1.5(6)A |

3.2.2基本误差：

| 电 流 值 | COSǾ | SINǾ | 基本误差％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 有 功 | 0.01In | 1.0 |  | ±1.0 |
|  | 0.05In～Imax | 1.0 |  | ±0.5 |
|  | 0.02In | 0.5(感性) 0.8(容性) |  | ±1 |
|  | 0.1In～Imax | 0.5(感性) 0.8(容性) |  | ±0.6 |
| 无 功 | 0.02In |  | 1.0 | ±2.5 |
|  | 0.05In～Imax |  | 1.0 | ±2.0 |
|  | 0.05In |  | 0.5((感性) | ±2.5 |
|  | 0.2In～Imax |  | 0.5(感性) | ±2.0 |

3.2.3电表常数：

有功6400imp / kWh ,  无功 6400imp / kvarh.

3.2.4电气参数：

正常工作电压/极限工作电压：0.9Un～1.1Un/0.75Un～1.2Un

绝缘电压：2000VAC

功耗：≤2W，5VA

电池功耗：停电不显示时≤10uA，停电显示时≤100uA

3.2.5费率工作参数：

时钟准确度：日误差≤0.5s(23℃)

电池容量：≥1000mAh

停电后数据保存时间：≥10年

电能计量容量：999999.99 kWh (或kvarh.)

需量计量容量：99.9999kW

3.2.6起动：

在额定电压，参比频率及COSǾ=1.0，或SIN Ǿ=1.0的条件下，负载电流为0.001Ib，电表应能连续计量电能。

3.2.7潜动：

电压回路加额定电压115%，电流回路断开无电流应没有电能脉冲输出。

3.2.8气候条件

正常工作：-20℃～+45℃；

极限工作温度：-30℃+60℃；

存储和运输温度：-40℃～+70℃；

存储和运输湿度：≤85% 。

3.2.9通信参数

红外通信距离≥4M，通信角度≥±15°。

4外观说明及安装

4.1面板介绍

整表外观如图3，右侧有两个按键，上按键为编程键，下按键为项选键。打开翻盖，在表的上方有一电池槽，槽上有两个螺钉固定着一块小板。打开小盖板可见一大一小两个电池槽，左边电池槽安装有两节3.0V锂电池，共停电抄表用；右边电池槽中安装一节3.6V锂电池，用于停电给单片机供电，维持内部数据不变及时钟运行。在电池槽底部有电池的正、负极性标志，安装时注意电池的正、负极方向。有功脉冲指示为红色，表示有功正向电能输出，绿色表示反向电能输出。无功脉冲指示为红色，表示无功正向电能输出，绿色表示无功反向电能输出。左侧报警指示闪亮表示3.6V电池欠压;右侧指示灯闪亮表示电网过压或失压或欠压或超载。

4.2显示说明

全液晶显示面板如图4，它分三个区域，中间8个数码为主显示区，左下方为功能序号指示区，其余为汉字提示区。本电能表的功能项内容繁多，本表采用DL/T645中的标识码作为功能序号索引，分为电量（9）、需量（A）、变量（B）、参变量（C）、自变量（E）。

其余提示符号分别为：

指示电能输入方向    		正向   	反向

A、B、C失压    指示三相失压状态

表示内部锂电池用尽

图3     外型图

图4  液晶显示

4.3安装

电能表安装在室内通风干燥的地方，安装如图5所示。

图5   电能表安装图

5显示内容说明列表

| 序号 | 内 容 | 数据格式 | 中文提示信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9010 | 正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 有功总电量KW . h正向 |
| 9011 | 正向有功尖电能 | xxxxxx.xx | 有功尖电量KW . h正向 |
| 9012 | 正向有功峰电能 | xxxxxx.xx | 有功峰电量KW . h正向 |
| 9013 | 正向有功平电能 | xxxxxx.xx | 有功平电量KW . h正向 |
| 9014 | 正向有功谷电能 | xxxxxx.xx | 有功谷电量KW . h正向 |
| 9020 | 反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 有功总电量KW . h反向 |
| 9021 | 反向有功尖电能 | xxxxxx.xx | 有功尖电量KW . h反向 |
| 9022 | 反向有功峰电能 | xxxxxx.xx | 有功峰电量KW . h反向 |
| 9023 | 反向有功平电能 | xxxxxx.xx | 有功平电量KW . h反向 |
| 9024 | 反向有功谷电能 | xxxxxx.xx | 有功谷电量KW . h反向 |
| 9031 | 当月A相正向总电能 | xxxxxx.xx | 当月A相正向总电能 KW . h |
| 9032 | 当月B相正向总电能 | xxxxxx.xx | 当月B相正向总电能 KW . h |
| 9033 | 当月C相正向总电能 | xxxxxx.xx | 当月C相正向总电能 KW . h |
| 9041 | 当月A相反向总电能 | xxxxxx.xx | 当月A相反向总电能 KW . h |
| 9042 | 当月B相反向总电能 | xxxxxx.xx | 当月B相反向总电能 KW . h |
| 9043 | 当月C相反向总电能 | xxxxxx.xx | 当月C相反向总电能 KW . h |
| 9110 | 正向无功总电能 | xxxxxx.xx | 无功总电量kvar. h |
| 9111 | 正向无功尖电能 | xxxxxx.xx | 无功尖电量kvar. h |
| 9112 | 正向无功峰电能 | xxxxxx.xx | 无功峰电量kvar. h |
| 9113 | 正向无功平电能 | xxxxxx.xx | 无功平电量kvar. h |
| 9114 | 正向无功谷电能 | xxxxxx.xx | 无功谷电量kvar. h |
| 9120 | 反向无功总电能 | xxxxxx.xx | 无功总电量kvar. h |
| 9121 | 反向无功尖电能 | xxxxxx.xx | 无功尖电量kvar. h |
| 9122 | 反向无功峰电能 | xxxxxx.xx | 无功峰电量kvar. h |
| 9123 | 反向无功平电能 | xxxxxx.xx | 无功平电量kvar. h |
| 9124 | 反向无功谷电能 | xxxxxx.xx | 无功谷电量kvar. h |
| 9130 | 一象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 无功总电量kvar. h |
| 9131 | 一象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 无功尖电量kvar. h |
| 9132 | 一象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 无功峰电量kvar. h |
| 9133 | 一象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 无功平电量kvar. h |
| 9134 | 一象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 无功谷电量kvar. h |
| 9140 | 四象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 无功总电量kvar. h |
| 9141 | 四象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 无功尖电量kvar. h |
| 9142 | 四象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 无功峰电量kvar. h |
| 9143 | 四象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 无功平电量kvar. h |
| 9144 | 四象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 无功谷电量kvar. h |
| 9150 | 二象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 无功总电量kvar. h |
| 9151 | 二象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 无功尖电量kvar. h |
| 9152 | 二象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 无功峰电量kvar. h |
| 9153 | 二象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 无功平电量kvar. h |
| 9154 | 二象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 无功谷电量kvar. h |
| 9160 | 三象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 无功总电量kvar. h |
| 9161 | 三象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 无功尖电量kvar. h |
| 9162 | 三象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 无功峰电量kvar. h |
| 9163 | 三象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 无功平电量kvar. h |
| 9164 | 三象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 无功谷电量kvar. h |
| 9410 | 上月正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上月有功总电量正向 kW. h |
| 9411 | 上月正向有功尖电能 | xxxxxx.xx | 上月有功尖电量正向 kW. h |
| 9412 | 上月正向有功峰电能 | xxxxxx.xx | 上月有功峰电量正向 kW. h |
| 9413 | 上月正向有功平电能 | xxxxxx.xx | 上月有功平电量正向 kW. h |
| 9414 | 上月正向有功谷电能 | xxxxxx.xx | 上月有功谷电量正向 kW. h |
| 9420 | 上月反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上月有功总电量反向 kW. h |
| 9421 | 上月反向有功尖电能 | xxxxxx.xx | 上月有功尖电量反向 kW. h |
| 9422 | 上月反向有功峰电能 | xxxxxx.xx | 上月有功峰电量反向 kW. h |
| 9423 | 上月反向有功平电能 | xxxxxx.xx | 上月有功平电量反向 kW. h |
| 9424 | 上月反向有功谷电能 | xxxxxx.xx | 上月有功谷电量反向 kW. h |
| 9431 | 上月A相正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上月A相总电能正 kW. h |
| 9432 | 上月B相正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上月B相总电能正 kW. h |
| 9433 | 上月C相正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上月C相总电能正 kW. h |
| 9441 | 上月A相反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上月A相总电能反 kW. h |
| 9442 | 上月B相反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上月B相总电能反 kW. h |
| 9443 | 上月C相反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上月C相总电能反 kW. h |
| 9510 | 上月正向无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功总电量正向 kvar.h |
| 9511 | 上月正向无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上月无功尖电量正向 kvar.h |
| 9512 | 上月正向无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上月无功峰电量正向 kvar.h |
| 9513 | 上月正向无功平电能 | xxxxxx.xx | 上月无功平电量正向 kvar.h |
| 9514 | 上月正向无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上月无功谷电量正向 kvar.h |
| 9520 | 上月反向无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功总电量反向 kvar.h |
| 9521 | 上月反向无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上月无功尖电量反向 kvar.h |
| 9522 | 上月反向无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上月无功峰电量反向 kvar.h |
| 9523 | 上月反向无功平电能 | xxxxxx.xx | 上月无功平电量反向 kvar.h |
| 9524 | 上月反向无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上月无功谷电量反向 kvar.h |
| 9530 | 上月一象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功总电量 kvar.h |
| 9531 | 上月一象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上月无功尖电量 kvar.h |
| 9532 | 上月一象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上月无功峰电量 kvar.h |
| 9533 | 上月一象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 上月无功平电量 kvar.h |
| 9534 | 上月一象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上月无功谷电量 kvar.h |
| 9540 | 上月四象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功总电量 kvar.h |
| 9541 | 上月四象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上月无功尖电量 kvar.h |
| 9542 | 上月四象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上月无功峰电量 kvar.h |
| 9543 | 上月四象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 上月无功平电量 kvar.h |
| 9544 | 上月四象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上月无功谷电量 kvar.h |
| 9550 | 上月二象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功总电量 kvar.h |
| 9551 | 上月二象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上月无功尖电量 kvar.h |
| 9552 | 上月二象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上月无功峰电量 kvar.h |
| 9553 | 上月二象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 上月无功平电量 kvar.h |
| 9554 | 上月二象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上月无功谷电量 kvar.h |
| 9560 | 上月三象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功总电量 kvar.h |
| 9561 | 上月三象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功尖电量 kvar.h |
| 9562 | 上月三象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功峰电量 kvar.h |
| 9563 | 上月三象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功平电量 kvar.h |
| 9564 | 上月三象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上月无功谷电量 kvar.h |
| 9810 | 上上月正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功总电量正向 kW. h |
| 9811 | 上上月正向有功尖电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功尖电量正向 kW. h |
| 9812 | 上上月正向有功峰电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功峰电量正向 kW. h |
| 9813 | 上上月正向有功平电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功平电量正向 kW. h |
| 9814 | 上上月正向有功谷电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功谷电量正向 kW. h |
| 9820 | 上上月反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功总电量反向 kW. h |
| 9821 | 上上月反向有功尖电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功尖电量反向 kW. h |
| 9822 | 上上月反向有功峰电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功峰电量反向 kW. h |
| 9823 | 上上月反向有功平电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功平电量反向 kW. h |
| 9824 | 上上月反向有功谷电能 | xxxxxx.xx | 上上月有功谷电量反向 kW. h |
| 9831 | 上上月A相正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月A相总电能 kW. h |
| 9832 | 上上月B相正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月B相总电能 kW. h |
| 9833 | 上上月C相正向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月C相总电能 kW. h |
| 9841 | 上上月A相反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月A相总电能 kW. h |
| 9842 | 上上月B相反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月B相总电能 kW. h |
| 9843 | 上上月C相反向有功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月C相总电能 kW. h |
| 9910 | 上上月正向无功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功总电量正向 kvar.h |
| 9911 | 上上月正向无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功尖电量正向 kvar.h |
| 9912 | 上上月正向无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功峰电量正向 kvar.h |
| 9913 | 上上月正向无功平电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功平电量正向 kvar.h |
| 9914 | 上上月正向无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功谷电量正向 kvar.h |
| 9920 | 上上月反向无功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功总电量反向 kvar.h |
| 9921 | 上上月反向无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功尖电量反向 kvar.h |
| 9922 | 上上月反向无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功峰电量反向 kvar.h |
| 9923 | 上上月反向无功平电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功平电量反向 kvar.h |
| 9924 | 上上月反向无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功谷电量反向 kvar.h |
| 9930 | 上上月一象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功总电量 kvar.h |
| 9931 | 上上月一象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功尖电量 kvar.h |
| 9932 | 上上月一象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功峰电量 kvar.h |
| 9933 | 上上月一象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功平电量 kvar.h |
| 9934 | 上上月一象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功谷电量 kvar.h |
| 9940 | 上上月四象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功总电量 kvar.h |
| 9941 | 上上月四象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功尖电量 kvar.h |
| 9942 | 上上月四象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功峰电量 kvar.h |
| 9943 | 上上月四象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功平电量 kvar.h |
| 9944 | 上上月四象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功谷电量 kvar.h |
| 9950 | 上上月二象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功总电量 kvar.h |
| 9951 | 上上月二象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功尖电量 kvar.h |
| 9952 | 上上月二象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功峰电量 kvar.h |
| 9953 | 上上月二象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功平电量 kvar.h |
| 9954 | 上上月二象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功谷电量 kvar.h |
| 9960 | 上上月三象限无功总电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功总电量 kvar.h |
| 9961 | 上上月三象限无功尖电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功尖电量 kvar.h |
| 9962 | 上上月三象限无功峰电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功峰电量 kvar.h |
| 9963 | 上上月三象限无功平电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功平电量 kvar.h |
| 9964 | 上上月三象限无功谷电能 | xxxxxx.xx | 上上月无功谷电量 kvar.h |
| A010 | 正向有功总最大需量 | xx.xxxx | 有功总需量 kW 正向 |
| A011 | 正向有功尖最大需量 | xx.xxxx | 有功尖需量 kW 正向 |
| A012 | 正向有功峰最大需量 | xx.xxxx | 有功峰需量 kW 正向 |
| A013 | 正向有功平最大需量 | xx.xxxx | 有功平需量 kW 正向 |
| A014 | 正向有功谷最大需量 | xx.xxxx | 有功谷需量 kW 正向 |
| A020 | 反向有功总最大需量 | xx.xxxx | 有功总需量 kW 反向 |
| A021 | 反向有功尖最大需量 | xx.xxxx | 有功尖需量 kW 反向 |
| A022 | 反向有功峰最大需量 | xx.xxxx | 有功峰需量 kW 反向 |
| A023 | 反向有功平最大需量 | xx.xxxx | 有功平需量 kW 反向 |
| A024 | 反向有功谷最大需量 | xx.xxxx | 有功谷需量 kW 反向 |
| A110 | 正向无功总最大需量 | xx.xxxx | 无功总需量 kvar 正向 |
| A111 | 正向无功尖最大需量 | xx.xxxx | 无功尖需量 kvar 正向 |
| A112 | 正向无功峰最大需量 | xx.xxxx | 无功峰需量 kvar 正向 |
| A113 | 正向无功平最大需量 | xx.xxxx | 无功平需量 kvar 正向 |
| A114 | 正向无功谷最大需量 | xx.xxxx | 无功谷需量 kvar 正向 |
| A120 | 反向无功总最大需量 | xx.xxxx | 无功总需量 kvar 反向 |
| A121 | 反向无功尖最大需量 | xx.xxxx | 无功尖需量 kvar 反向 |
| A122 | 反向无功峰最大需量 | xx.xxxx | 无功峰需量 kvar 反向 |
| A123 | 反向无功平最大需量 | xx.xxxx | 无功平需量 kvar 反向 |
| A124 | 反向无功谷最大需量 | xx.xxxx | 无功谷需量 kvar 反向 |
| A130 | 一象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 无功总需量 kvar |
| A131 | 一象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 无功尖需量 kvar |
| A132 | 一象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 无功峰需量 kvar |
| A133 | 一象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 无功平需量 kvar |
| A134 | 一象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 无功谷需量 kvar |
| A140 | 四象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 无功总需量 kvar |
| A141 | 四象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 无功尖需量 kvar |
| A142 | 四象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 无功峰需量 kvar |
| A143 | 四象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 无功平需量 kvar |
| A144 | 四象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 无功谷需量 kvar |
| A150 | 二象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 无功总需量 kvar |
| A151 | 二象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 无功尖需量 kvar |
| A152 | 二象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 无功峰需量 kvar |
| A153 | 二象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 无功平需量 kvar |
| A154 | 二象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 无功谷需量 kvar |
| A160 | 三象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 无功总需量 kvar |
| A161 | 三象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 无功尖需量 kvar |
| A162 | 三象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 无功峰需量 kvar |
| A163 | 三象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 无功平需量 kvar |
| A164 | 三象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 无功谷需量 kvar |
| A410 | 上月正向有功总最大需量 | xx.xxxx | 上月有功总需量正向 kW |
| A411 | 上月正向有功尖最大需量 | xx.xxxx | 上月有功尖需量正向 kW |
| A412 | 上月正向有功峰最大需量 | xx.xxxx | 上月有功峰需量正向 kW |
| A413 | 上月正向有功平最大需量 | xx.xxxx | 上月有功平需量正向 kW |
| A414 | 上月正向有功谷最大需量 | xx.xxxx | 上月有功谷需量正向 kW |
| A420 | 上月反向有功总最大需量 | xx.xxxx | 上月有功总需量反向 kW |
| A421 | 上月反向有功尖最大需量 | xx.xxxx | 上月有功尖需量反向 kW |
| A422 | 上月反向有功峰最大需量 | xx.xxxx | 上月有功峰需量反向 kW |
| A423 | 上月反向有功平最大需量 | xx.xxxx | 上月有功平需量反向 kW |
| A424 | 上月反向有功谷最大需量 | xx.xxxx | 上月有功谷需量反向 kW |
| A510 | 上月正向无功总最大需量 | xx.xxxx | 上月无功总需量正向 kvar |
| A511 | 上月正向无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上月无功尖需量正向 kvar |
| A512 | 上月正向无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上月无功峰需量正向 kvar |
| A513 | 上月正向无功平最大需量 | xx.xxxx | 上月无功平需量正向 kvar |
| A514 | 上月正向无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上月无功谷需量正向 kvar |
| A520 | 上月反向无功总最大需量 | xx.xxxx | 上月无功总需量反向 kvar |
| A521 | 上月反向无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上月无功尖需量反向 kvar |
| A522 | 上月反向无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上月无功峰需量反向 kvar |
| A523 | 上月反向无功平最大需量 | xx.xxxx | 上月无功平需量反向 kvar |
| A524 | 上月反向无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上月无功谷需量反向 kvar |
| A530 | 上月一象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 上月无功总需量 kvar |
| A531 | 上月一象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上月无功尖需量 kvar |
| A532 | 上月一象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上月无功峰需量 kvar |
| A533 | 上月一象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 上月无功平需量 kvar |
| A534 | 上月一象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上月无功谷需量 kvar |
| A540 | 上月四象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 上月无功总需量 kvar |
| A541 | 上月四象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上月无功尖需量 kvar |
| A542 | 上月四象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上月无功峰需量 kvar |
| A543 | 上月四象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 上月无功平需量 kvar |
| A544 | 上月四象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上月无功谷需量 kvar |
| A550 | 上月二象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 上月无功总需量 kvar |
| A551 | 上月二象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上月无功尖需量 kvar |
| A552 | 上月二象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上月无功峰需量 kvar |
| A553 | 上月二象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 上月无功平需量 kvar |
| A554 | 上月二象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上月无功谷需量 kvar |
| A560 | 上月三象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 上月有功总需量正向 kvar |
| A561 | 上月三象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上月有功尖需量正向 kvar |
| A562 | 上月三象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上月有功峰需量正向 kvar |
| A563 | 上月三象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 上月有功平需量正向 kvar |
| A564 | 上月三象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上月有功谷需量正向 kvar |
| A810 | 上上月正向有功总最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功总需量正向 kW |
| A811 | 上上月正向有功尖最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功尖需量正向 kW |
| A812 | 上上月正向有功峰最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功峰需量正向 kW |
| A813 | 上上月正向有功平最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功平需量正向 kW |
| A814 | 上上月正向有功谷最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功谷需量正向 kW |
| A820 | 上上月反向有功总最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功总需量反向 kW |
| A821 | 上上月反向有功尖最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功尖需量反向 kW |
| A822 | 上上月反向有功峰最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功峰需量反向 kW |
| A823 | 上上月反向有功平最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功平需量反向 kW |
| A824 | 上上月反向有功谷最大需量 | xx.xxxx | 上上月有功谷需量反向 kW |
| A910 | 上上月正向无功总最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功总需量正向 kvar |
| A911 | 上上月正向无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功尖需量正向 kvar |
| A912 | 上上月正向无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功峰需量正向 kvar |
| A913 | 上上月正向无功平最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功平需量正向 kvar |
| A914 | 上上月正向无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功谷需量正向 kvar |
| A920 | 上上月反向无功总最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功总需量反向 kvar |
| A921 | 上上月反向无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功尖需量反向 kvar |
| A922 | 上上月反向无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功峰需量反向 kvar |
| A923 | 上上月反向无功平最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功平需量反向 kvar |
| A924 | 上上月反向无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功谷需量反向 kvar |
| A930 | 上上月一象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功总需量 kvar |
| A931 | 上上月一象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功尖需量 kvar |
| A932 | 上上月一象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功峰需量 kvar |
| A933 | 上上月一象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功平需量 kvar |
| A934 | 上上月一象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功谷需量 kvar |
| A940 | 上上月四象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功总需量 kvar |
| A941 | 上上月四象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功尖需量 kvar |
| A942 | 上上月四象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功峰需量 kvar |
| A943 | 上上月四象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功平需量 kvar |
| A944 | 上上月四象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功谷需量 kvar |
| A950 | 上上月二象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功总需量 kvar |
| A951 | 上上月二象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功尖需量 kvar |
| A952 | 上上月二象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功峰需量 kvar |
| A953 | 上上月二象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功平需量 kvar |
| A954 | 上上月二象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功谷需量 kvar |
| A960 | 上上月三象限无功总最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功总需量 kvar |
| A961 | 上上月三象限无功尖最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功尖需量 kvar |
| A962 | 上上月三象限无功峰最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功峰需量 kvar |
| A963 | 上上月三象限无功平最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功平需量 kvar |
| A964 | 上上月三象限无功谷最大需量 | xx.xxxx | 上上月无功谷需量 kvar |
| B010 | 当前正向有功总最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功总需量发生时间 正向 |
| B011 | 当前正向有功尖最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功尖需量发生时间 正向 |
| B012 | 当前正向有功峰最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功峰需量发生时间 正向 |
| B013 | 当前正向有功平最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功平需量发生时间 正向 |
| B014 | 当前正向有功谷最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功谷需量发生时间 正向 |
| B020 | 当前反向有功总最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功总需量发生时间 反向 |
| B021 | 当前反向有功尖最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功尖需量发生时间 反向 |
| B022 | 当前反向有功峰最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功峰需量发生时间 反向 |
| B023 | 当前反向有功平最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功平需量发生时间 反向 |
| B024 | 当前反向有功谷最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 有功谷需量发生时间 反向 |
| B110 | 当前正向无功总最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功总需量发生时间 正向 |
| B111 | 当前正向无功尖最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功尖需量发生时间 正向 |
| B112 | 当前正向无功峰最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功峰需量发生时间 正向 |
| B113 | 当前正向无功平最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功平需量发生时间 正向 |
| B114 | 当前正向无功谷最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功谷需量发生时间 正向 |
| B120 | 当前反向无功总最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功总需量发生时间 反向 |
| B121 | 当前反向无功尖最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功尖需量发生时间 反向 |
| B122 | 当前反向无功峰最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功峰需量发生时间 反向 |
| B123 | 当前反向无功平最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功平需量发生时间 反向 |
| B124 | 当前反向无功谷最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 无功谷需量发生时间 反向 |
| B130 | 当前一象限无功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功总需量发生时间 |
| B131 | 当前一象限无功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功尖需量发生时间 |
| B132 | 当前一象限无功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功峰需量发生时间 |
| B133 | 当前一象限无功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功平需量发生时间 |
| B134 | 当前一象限无功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功谷需量发生时间 |
| B140 | 当前四象限无功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功总需量发生时间 |
| B141 | 当前四象限无功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功尖需量发生时间 |
| B142 | 当前四象限无功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功峰需量发生时间 |
| B143 | 当前四象限无功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功平需量发生时间 |
| B144 | 当前四象限无功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功谷需量发生时间 |
| B150 | 当前二象限无功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功总需量时间 |
| B151 | 当前二象限无功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功尖需量时间 |
| B152 | 当前二象限无功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功峰需量时间 |
| B153 | 当前二象限无功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功平需量时间 |
| B154 | 当前二象限无功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功谷需量时间 |
| B160 | 当前三象限无功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功总需量时间 |
| B161 | 当前三象限无功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功尖需量时间 |
| B162 | 当前三象限无功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功峰需量时间 |
| B163 | 当前三象限无功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功平需量时间 |
| B164 | 当前三象限无功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 无功谷需量时间 |
| B410 | 上月正向有功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功总需量时间 正向 |
| B411 | 上月正向有功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功尖需量时间 正向 |
| B412 | 上月正向有功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功峰需量时间 正向 |
| B413 | 上月正向有功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功平需量时间 正向 |
| B414 | 上月正向有功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功谷需量时间 正向 |
| B420 | 上月反向有功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功总需量时间 反向 |
| B421 | 上月反向有功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功尖需量时间 反向 |
| B422 | 上月反向有功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功峰需量时间 反向 |
| B423 | 上月反向有功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功平需量时间 反向 |
| B424 | 上月反向有功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月有功谷需量时间 反向 |
| B510 | 上月正向无功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功总需量时间 正向 |
| B511 | 上月正向无功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功尖需量时间 正向 |
| B512 | 上月正向无功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功峰需量时间 正向 |
| B513 | 上月正向无功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功平需量时间 正向 |
| B514 | 上月正向无功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功谷需量时间 正向 |
| B520 | 上月反向无功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功总需量时间 反向 |
| B521 | 上月反向无功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功尖需量时间 反向 |
| B522 | 上月反向无功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功峰需量时间 反向 |
| B523 | 上月反向无功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功平需量时间 反向 |
| B524 | 上月反向无功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功谷需量时间 反向 |
| B530 | 上月一象限无功总最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功总需量时间 |
| B531 | 上月一象限无功尖最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功尖需量时间 |
| B532 | 上月一象限无功峰最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功峰需量时间 |
| B533 | 上月一象限无功平最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功平需量时间 |
| B534 | 上月一象限无功谷最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功谷需量时间 |
| B540 | 上月四象限无功总最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功总需量时间 |
| B541 | 上月四象限无功尖最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功尖需量时间 |
| B542 | 上月四象限无功峰最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功峰需量时间 |
| B543 | 上月四象限无功平最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功平需量时间 |
| B544 | 上月四象限无功谷最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功谷需量时间 |
| B550 | 上月二象限无功总最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功总需量时间 |
| B551 | 上月二象限无功尖最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功尖需量时间 |
| B552 | 上月二象限无功峰最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功峰需量时间 |
| B553 | 上月二象限无功平最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功平需量时间 |
| B554 | 上月二象限无功谷最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功谷需量时间 |
| B560 | 上月三象限无功总最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功总需量时间 |
| B561 | 上月三象限无功尖最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功尖需量时间 |
| B562 | 上月三象限无功峰最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功峰需量时间 |
| B563 | 上月三象限无功平最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功平需量时间 |
| B564 | 上月三象限无功谷最大需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功谷需量时间 |
| B810 | 上上月正向有功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功总需量时间 正向 |
| B811 | 上上月正向有功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功尖需量时间 正向 |
| B812 | 上上月正向有功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功峰需量时间 正向 |
| B813 | 上上月正向有功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功平需量时间 正向 |
| B814 | 上上月正向有功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功谷需量时间 正向 |
| B820 | 上上月反向有功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功总需量时间 反向 |
| B821 | 上上月反向有功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功尖需量时间 反向 |
| B822 | 上上月反向有功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功峰需量时间 反向 |
| B823 | 上上月反向有功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功平需量时间 反向 |
| B824 | 上上月反向有功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月有功谷需量时间 反向 |
| B910 | 上上月正向无功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功总需量时间 正向 |
| B911 | 上上月正向无功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功尖需量时间 正向 |
| B912 | 上上月正向无功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功峰需量时间 正向 |
| B913 | 上上月正向无功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功平需量时间 正向 |
| B914 | 上上月正向无功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功谷需量时间 正向 |
| B920 | 上上月反向无功总最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功总需量时间 反向 |
| B921 | 上上月反向无功尖最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功尖需量时间 反向 |
| B922 | 上上月反向无功峰最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功峰需量时间 反向 |
| B923 | 上上月反向无功平最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功平需量时间 反向 |
| B924 | 上上月反向无功谷最大需量时间 | MM: DD: hh:mm | 上月无功谷需量时间 反向 |
| B930 | 上上月一象限无功总需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功总需量时间 |
| B931 | 上上月一象限无功尖需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功尖需量时间 |
| B932 | 上上月一象限无功峰需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功峰需量时间 |
| B933 | 上上月一象限无功平需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功平需量时间 |
| B934 | 上上月一象限无功谷需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功谷需量时间 |
| B940 | 上上月四象限无功总需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功总需量时间 |
| B941 | 上上月四象限无功尖需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功尖需量时间 |
| B942 | 上上月四象限无功峰需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功峰需量时间 |
| B943 | 上上月四象限无功平需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功平需量时间 |
| B944 | 上上月四象限无功谷需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功谷需量时间 |
| B950 | 上上月二象限无功总需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功总需量时间 |
| B951 | 上上月二象限无功尖需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功尖需量时间 |
| B952 | 上上月二象限无功峰需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功峰需量时间 |
| B953 | 上上月二象限无功平需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功平需量时间 |
| B954 | 上上月二象限无功谷需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功谷需量时间 |
| B960 | 上上月三象限无功总需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功总需量时间 |
| B961 | 上上月三象限无功尖需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功尖需量时间 |
| B962 | 上上月三象限无功峰需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功峰需量时间 |
| B963 | 上上月三象限无功平需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功平需量时间 |
| B964 | 上上月三象限无功谷需量发生时间 | MM: DD: hh:mm | 上上月无功谷需量时间 |
| B210 | 最近一次编程时间 | MM: DD: hh:mm | 时间 |
| B211 | 最近一次需量清零时间 | MM: DD: hh:mm | 时间 |
| B212 | 编程次数 | NNN |  |
| B213 | 需量清零次数 | NNN |  |
| B214 | 电池工作(停电)时间 | NNNNN | (小时) |
| B310 | 总失压次数 | NNN | A，B，C 失压 |
| B311 | A相失压次数 | NNN | A失压 |
| B312 | B相失压次数 | NNN | B失压 |
| B313 | C相失压次数 | NNN | C失压 |
| B320 | 总失压时间累计值 | NNNNNN | A，B，C，分钟 |
| B321 | A相失压时间累计值 | NNNNNN | A失压(分钟) |
| B322 | B相失压时间累计值 | NNNNNN | B失压(分钟) |
| B323 | C相失压时间累计值 | NNNNNN | C失压(分钟) |
| B330 | 最近一次失压起始时刻 | MM: DD: hh:mm | A、B、C、失压，时间 |
| B331 | A相最近一次失压起始时刻 | MM: DD: hh:mm | A失压，时间 |
| B332 | B相最近一次失压起始时刻 | MM: DD: hh:mm | B失压，时间 |
| B333 | C相最近一次失压起始时刻 | MM: DD: hh:mm | C失压，时间 |
| B340 | 最近一次失压结束时刻 | MM: DD: hh:mm | A、B、C失压时间 |
| B341 | A相最近一次失压结束时刻 | MM: DD: hh:mm | A相失压时间 |
| B342 | B相最近一次失压结束时刻 | MM: DD: hh:mm | B相失压时间 |
| B343 | C相最近一次失压结束时刻 | MM: DD: hh:mm | C相失压时间 |
| B350 | 总失流次数 | NNN | A、B、C相失流 |
| B351 | A相失流次数 | NNN | A相失流 |
| B352 | B相失流次数 | NNN | B相失流 |
| B353 | C相失流次数 | NNN | C相失流 |
| B360 | 总失流累计时间长度 | NNNNNN | A、B、C相(分钟) |
| B361 | A失流累计时间长度 | NNNNNN | A相失流 |
| B362 | B失流累计时间长度 | NNNNNN | B相失流 |
| B363 | C失流累计时间长度 | NNNNNN | C相失流 |
| B370 | 最近一次失流起始时间 | MM: DD: hh:mm | A、B、C，相失流，时间 |
| B371 | A相最近一次失流起时间 | MM: DD: hh:mm | A相失流，时间 |
| B372 | B相最近一次失流起时间 | MM: DD: hh:mm | B相失流，时间 |
| B373 | C相最近一次失流起时间 | MM: DD: hh:mm | C相失流，时间 |
| B381 | A相有功失压累计电量 | XX. XXXX | A相有功失压，累计电量 |
| B382 | B相有功失压累计电量 | XX. XXXX | B相有功失压，累计电量 |
| B383 | C相有功失压累计电量 | XX. XXXX | C相有功失压，累计电量 |
| B391 | A相无功失压累计电量 | XX. XXXX | A相无功失压，累计电量 |
| B392 | B相无功失压累计电量 | XX. XXXX | B相无功失压，累计电量 |
| B393 | C相无功失压累计电量 | XX. XXXX | C相无功失压，累计电量 |
| B3A1 | 超功起始时间 | MM: DD: hh:mm | 月、日、时、分 |
| B3A2 | 超功累计时间 | XXXXXX | 分 |
| B611 | A相最近一次电压 | XXX | A相电压 |
| B612 | B相最近一次电压 | XXX | B相电压 |
| B613 | C相最近一次电压 | XXX | C相电压 |
| B620 | A、B、C相最近一次电流和 | XX. XX | A、B、C相最近一次电流和 |
| B621 | A相最近一次电流 | XX. XX | A相电流 |
| B622 | B相最近一次电流 | XX. XX | B相电流 |
| B623 | C相最近一次电流 | XX. XX | C相电流 |
| B630 | 当前有功功率 | XX. XXXX | 有功(kW) |
| B631 | A相最近一次有功功率 | XX. XXXX | A相有功(kW) |
| B632 | B相最近一次有功功率 | XX. XXXX | B相有功(kW) |
| B633 | C相最近一次有功功率 | XX. XXXX | C相有功(kW) |
| B634 | 有功功率上限值 | XX. XX | 有功功率(kW) |
| B635 | 无功功率上限值 | XX. XX | 无功功率(kvar) |
| B640 | 当前无功功率 | XX. XX | 无功功率(kvar) |
| B641 | A相最近一次无功功率 | XX. XX | A相无功功率(kvar) |
| B642 | B相最近一次无功功率 | XX. XX | B相无功功率(kvar) |
| B643 | C相最近一次无功功率 | XX. XX | C相无功功率(kvar) |
| B650 | 当前总功率因数 | X. XXX | 总功率因数 |
| B651 | A相最近一次总功功率因数 | X. XXX | A相总功率因数 |
| B652 | B相最近一次总功功率因数 | X. XXX | B相总功率因数 |
| B653 | C相最近一次总功功率因数 | X. XXX | C相总功率因数 |
| B654 | 当前15分钟功率因数 | X. XXX | 15分钟功率因数 |
| B660 | 本月总功率因数 | X. XXX |  |
| B661 | 本月尖功率因数 | X. XXX |  |
| B662 | 本月峰功率因数 | X. XXX |  |
| B663 | 本月平功率因数 | X. XXX |  |
| B664 | 本月谷功率因数 | X. XXX |  |
| B670 | 上月平均总功率因数 | X. XXX |  |
| B671 | 上月平均尖功率因数 | X. XXX |  |
| B672 | 上月平均峰功率因数 | X.XXX |  |
| B673 | 上月平均平功率因数 | X.XXX |  |
| B674 | 上月平均谷功率因数 | X.XXX |  |
| C010 | 当前日期 | YYMMDDWW | 年月日周 |
| C011 | 当前时间 | Hhmmss | 时分秒 |
| C020 | 电表运行状态字 | 7 6 5 4 3 2 1 0 X X X X X X X | 附录A1 |
| C021 | 电网状态字 | 7 6 5 4 3 2 1 0 X X X X X X X | 附录A2 |
| C022 | 周休表 | 0654321日 | 附录A3 |
| C023 | 电压、电流状态字 |  | 01：A相失压 02：B相失压 04：C相失压 03：AB相失压 05：AC相失压 06：BC相失压 | 10:A相失流 20:B相失流 40:C相失流 30:AB相失流 50:AC相失流 60:BC相失流 |
| C024 | 故障状态字 |  | 附录A4 |
| C030 | 有功电表常数 | NNNNN |  |
| C031 | 无功电表常数 | NNNNN |  |
| C032 | 表号 | NNN---NN(12位) | 附录A5 |
| C033 | 用户号 | NNN---NN(12位) | 附录A5 |
| C034 | 设备号 | NNN---NN(12位) | 附录A5 |
| C111 | 最大需量周期(分) | XX | 附录A6 |
| C112 | 滑差时间(分) | XX | 附录A7 |
| C113 | 循显时间(秒) | XX | 附录A8 |
| C117 | 自动抄表日期 | DD:hh | 附录A9 |
| C118 | 负荷代表日 | NN |  |
| C119 | 有功电能起始读数 | NNNNNN:NN | 有功总电量正向kW.h |
| C11A | 无功电能起始读数 | NNNNNN:NN | 有功总电量kW.h |
| C211 | 输出脉冲宽度(ms) | NNNN | 单位毫秒 |
| C212 | 编程密码 | ------- | (不可见) |
| C213 | 需量清零密码 | ------- | (不可见) |
| C310 | 年时区(季节) | NN(04) |  |
| C311 | 日时段表套数 | NN(06) |  |
| C312 | 日时段(切换)次数 | NN(12) |  |
| C313 | 费率数 | NN(04) |  |
| C314 | 公共假日期日 | NN(12) |  |
| C321 | 1时区起始日期及时段号 | MM.DD N | 月日日时段表号 |
| C322 | 2时区起始日期及时段号 | MM.DD N | 月日日时段表号 |
| C323 | 3时区起始日期及时段号 | MM.DD N | 月日日时段表号 |
| C324 | 4时区起始日期及时段号 | MM.DD N | 月日日时段表号 |
| C331 | 第一日时段表第1时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C332 | 第一日时段表第2时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C333 | 第一日时段表第3时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C334 | 第一日时段表第4时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C335 | 第一日时段表第5时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C336 | 第一日时段表第6时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C337 | 第一日时段表第7时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C338 | 第一日时段表第8时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C339 | 第一日时段表第9时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C33A | 第一日时段表第10时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C33B | 第一日时段表第11时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C33C | 第一日时段表第12时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C341 | 第二日时段表第1时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C342 | 第二日时段表第2时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C343 | 第二日时段表第3时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C344 | 第二日时段表第4时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C345 | 第二日时段表第5时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C346 | 第二日时段表第6时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C347 | 第二日时段表第7时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C348 | 第二日时段表第8时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C349 | 第二日时段表第9时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C34A | 第二日时段表第10时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C34B | 第二日时段表第11时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C34C | 第二日时段表第12时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C351 | 第三日时段表第1时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C352 | 第三日时段表第2时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C353 | 第三日时段表第3时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C354 | 第三日时段表第4时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C355 | 第三日时段表第5时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C356 | 第三日时段表第6时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C357 | 第三日时段表第7时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C358 | 第三日时段表第8时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C359 | 第三日时段表第9时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C35A | 第三日时段表第10时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C35B | 第三日时段表第11时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C35C | 第三日时段表第12时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C361 | 第四日时段表第1时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C362 | 第四日时段表第2时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C263 | 第四日时段表第3时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C364 | 第四日时段表第4时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C365 | 第四日时段表第5时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C366 | 第四日时段表第6时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C367 | 第四日时段表第7时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C368 | 第四日时段表第8时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C369 | 第四日时段表第9时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C36A | 第四日时段表第10时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C36B | 第四日时段表第11时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C36C | 第四日时段表第12时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C371 | 第五日时段表第1时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C372 | 第五日时段表第2时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C373 | 第五日时段表第3时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C374 | 第五日时段表第4时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C375 | 第五日时段表第5时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C376 | 第五日时段表第6时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C377 | 第五日时段表第7时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C378 | 第五日时段表第8时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C379 | 第五日时段表第9时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C37A | 第五日时段表第10时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C37B | 第五日时段表第11时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C37C | 第五日时段表第12时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C381 | 第六日时段表第1时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C382 | 第六日时段表第2时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C383 | 第六日时段表第3时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C384 | 第六日时段表第4时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C385 | 第六日时段表第5时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C386 | 第六日时段表第6时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C387 | 第六日时段表第7时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C388 | 第六日时段表第8时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C389 | 第六日时段表第9时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C38A | 第六日时段表第10时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C38B | 第六日时段表第11时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C38C | 第六日时段表第12时段起始时间及费率号 | hh:mm:N | 时分费率号 |
| C411 | 第一公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C412 | 第二公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C413 | 第三公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C414 | 第四公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C415 | 第五公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C416 | 第六公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C417 | 第七公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C418 | 第八公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C419 | 第九公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C41A | 第十公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C41B | 第十一公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C41C | 第十二公共假期日及日时段表号 | MM.DD N | 月日时段表号 |
| C41E | 周休日采用时段表号 | N | 日时段表号 |
| C510 | 负荷记录起始时间 | MM:DD :hh:mm | 月日时分 |
| C511 | 负荷记录间隔时间 | mm | 分钟 |
| C512 | 时间 |  |  |
| C513 | 内部参数 |  |  |
| C514 | 软件版本号 |  |  |
| E111 | 尖累计用电量 | XXXXXX．XX | 有功kw.h |
| E112 | 峰累计用电量 | XXXXXX．XX | 有功kw.h |
| E113 | 平累计用电量 | XXXXXX．XX | 有功kw.h |
| E114 | 谷累计用电量 | XXXXXX．XX | 有功kw.h |
| E120 | 当前有功需量 | XX．XXXX | 有功kw |
| E121 | 当前无功需量 | XX．XXXX | 无功kvar |
| E122 | 当前有功功率 | XXXX．XX | 有功W |
| E123 | 当前无功功率 | XXXX．XX | 无功var |
| E130 | 内部电池欠压门限 | NNN |  |
| E131 | 外部电池欠压门限 | NNN |  |
| E132 | 波特率设置 | N | 不可修改0:1200, 1:2400, 2:4800, 3:9600 |
| E138 | 失流检测起始电流 | NN.NN | 安 |
| E139 | 失流检测不平衡程度 | .NN | % |
| E13A | 电表电压方式 | NN | 0：220V 1：100V 2：57.7V 3：380V |
| E13d | 无功方向设置 | 01 | 1+4=正向无功 |
|  |  |  | 2+3=反向无功 |
|  |  | 00 | 1+2=正向无功 |
|  |  |  | 3+4=反向无功 |
| E13E | 过压百分数 | NNN | % |
| E13B | 掉相百分点 | .NN | % |
| E140 | 停电显示项1 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E141 | 停电显示项2 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E142 | 停电显示项3 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E143 | 停电显示项4 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E144 | 停电显示项5 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E145 | 停电显示项6 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E146 | 停电显示项7 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E147 | 停电显示项8 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E148 | 停电显示项9 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E149 | 停电显示项10 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E14A | 停电显示项11 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E14B | 停电显示项12 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E14C | 停电显示项13 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E150 | 停电显示项14 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E151 | 停电显示项15 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E152 | 停电显示项16 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E153 | 停电显示项17 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E154 | 停电显示项18 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E155 | 停电显示项19 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E156 | 停电显示项20 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E157 | 停电显示项21 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E158 | 停电显示项22 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E159 | 停电显示项23 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E15A | 停电显示项24 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E15B | 停电显示项25 | NNNN | 用户自选数据标识 |
| E15C | 停电显示方式 | N | 1：常显0：按键触发 |
| E160 | 失压故障电量 | XXXXXX.XX | KWh |
| E161 | 失流故障电量 | XXXXXX.XX | KWh |
| E162 | 一相失压故障电量 | XXXXXX.XX | KWh |
| E163 | 二相失压故障电量 | XXXXXX.XX | KWh |
| E164 | 停电安培小时 | XXXXXX.XX | Ah |
| E170 | 当前正向+反向有功总电量 | XXXXXX.X | KWh |
| E171 | 当前正向+反向有功尖电量 | XXXXXX.XX | KWh |
| E172 | 当前正向+反向有功峰电量 | XXXXXX.XX | KWh |
| E173 | 当前正向+反向有功平电量 | XXXXXX.XX | KWh |
| E174 | 当前正向+反向有功谷电量 | XXXXXX.XX | KWh |
| E180 | 1+3总无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E181 | 1+3尖无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E182 | 1+3峰无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E183 | 1+3平无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E184 | 1+3谷无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E190 | 2+4总无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E191 | 2+4尖无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E192 | 2+4峰无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E193 | 2+4平无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E194 | 2+4谷无功电量 | XXXXXX.XX | kvarh |
| E2C0 | 停电抄表设置 | XX | 00:不抄表 01:抄表 |
| E2C1 | 停电检测时间设置 | XX | 0X=X分 |
| E2C2 | 三相三和三相四线设置 | XX | 00：三相三 01: 三相四 |
| E2C3 | 电压设置 | XX | 0：220V 1：100V 2：57.7V 3：380V |
| E900 | 分时冻结电量 | XXXXXX.XX |  |
| E901 | 即时冻结电量 | XXXXXX.XX |  |
| E902 | 继电器控制命令 | XXXXXXABH | A=0：还原为卡控制； A=1：由RS485控制。 B=0：断； B=1：吸合 |
| E90F | 抄冻结电量，正(总尖峰平谷)、反(总尖峰平谷)、电能(总尖峰平谷)、四象限(总尖峰平谷)分时日月 (集抄命令，仅限于RS485抄表用) | 85字节 | 模式 00：定时；01：即时 |
| E91F | A、B、C三相整点电压、A、B、C三相整点电流 (集抄命令，仅限于RS485抄表用) | 电压XXX.XX3 电流XX.XXX3 |  |
| E92F | A、B、C三相全日最大电流、起始日时分、结束日时分 (集抄命令，仅限于RS485抄表用) |  | 0点后读一下清0或1点自动清除。每天 |
| E93F | 读12个月电量。 | XXXXXX.XX | 读12个月电量。 |
| E97F | 当前和上一次负荷电量记录 (集抄命令，仅限于RS485抄表用) | XXXXXX.XX | 附录A9共64*2=128byte |

6遥控器的使用

电能表轮显的数据有限，为了充分利用电能表资源，还可使用遥控器进行编程和查询数据。遥控。

自检	清零

0～9

上页	确认

选项	编程

下页	复位

图8  摇控器

6.1.1遥控器上按键的功能

自检键：按此键，直接显示当前功率

清零键：连按三次此键，进入需清状态

编程键：连按三次此键，进入编程状态

确认键：存贮当前显示序号的数据

复位键：退出当前显示状态或显示当前时间

选项键：编程时，按动选项键，光标在需要更改的项目数据字之间移动。闪动数据可被修改

上页键：按此键项目号递增

下页键：按此键项目号递减

0～9：通用数码字输入

6.1.2进入编程状态的方法

① 通过遥控器输入轮显编码，选定需要编程的项目；

② 按住电能表上的编程按钮，连需按动三次编程键，液晶显示“C212––––––”，

③ 输入六位密码，按记忆键，既进入编程状态；

6.1.3编程

输入“0～9”数字键修改数据，可用右移键选定改修的数据位，设置的参数输入完毕，按存储键。保存当前设置数据，并自动递增显示项，继续设置；也可用上移键、下移键选定需要设置项。

6.1.4退出编程

按复位键退出编程。

6.1.5快捷方式

可选用双功能数码键，选定页号，再用数码键选定具体项目号，进入编程。双功能键定义如下：“1”为第9页，“2”为第A页，“3” 为第B页。“4” 为第C页，“5” 为第E页。

6.1.6补充说明

如果输入密码的错误次数超过10次，将锁住编程功能，次日才能开锁。需量清零每天最多只允许一次。

7自动编程

自动编程是指PC机通过RS485接口，按DL/T645—1979通讯协仪进行编程和抄表。

8掌上电脑编程

使用掌上电脑可通过红外通讯口,按DL/T645-1997通讯协议进行全功能操作。

9运输与存储

本产品运输时，需在包装条件下进行，运输和包装过程中不应受到剧烈振动和冲击，其运输包装贮存符合GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》。贮存电能表在原包装内, 保存地点的环境应清洁，环境温度不超过 -25℃~+70℃ 相对湿度不超过来85%，空气中不含腐蚀性气和霉菌。产品若在仓库内贮存，应在原包装条件下置于货架上，其叠放高度不超过5层。

10保修期限

本产品出售之日起12个月内，在用户完全遵守说明书规定要求，使用方法正确，并在铅封完好的条件下，若发现不符合国家标准要求，本公司将给予免费修理或更换。

11注意事项:

挂表运行前必须在相应部位加铅封，电能表的工作环境应有避雷措施。

12售后服务

感谢您选用本公司产品；使用过程中有任何问题，可与本公司市场销售部或各地办事处联系。

附录 A  状态字说明

A1：电表运行状态字

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

抄表方式：自动(0) 手动(1)

需量方式：滑差(0) 正向(1)

电池状态：正常(0) 欠压(1)

0

有功方向：正向(0) 反向(1)

无功方向：正向(0) 反向(1)

A2：电网运行状态字

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A相失压：正常(0) 异常(1)

B相失压：正常(0) 异常(1)

C相失压：正常(0) 异常(1)

电压相序：正常(0) 异常(1)

A相过压：正常(0) 异常(1)

B相过压：正常(0) 异常(1)

C相过压：正常(0) 异常(1)

电流相序：正常(0) 异常(1)

A3：周休状态字

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

周日

周一

周二

周三

周四

周五

周六

备注：工作日为1，休息日为0

A4故障态字

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3V电池：正常(0) 欠压(1)

3.6V电池：正常(0) 欠压(1)

电压相序：正常(0) 异常(1)

电流相序：正常(0) 异常(1)

764：正常(0) 异常(1)

有功功率：正常(0) 异常(1)

无功功率：正常(0) 异常(1)

A5：表号，用户号，设备号初始化均为全零；网络通信时以设备号作为地址。

A6：最大需量周期，一段可取值5，10，15，30，60，90分钟6级，初始化后为15分钟。也可为1~90分钟任一值。

A7：滑差时间：初始化后为1分钟。电表内部校对滑差时间小于等于需量周期。需量周期须可被滑差时间整除，商须小于等于14。

A8：循显时间：当电表处于循环显示状态时，每项显示的时间可在5~15秒内取值。

A9：自动抄表日期值1~28，若抄表日大于本月最大日期，则自动月末抄表。

A10：01 04 7F E9 帧号 CHK 16

十进制0～511

正有功总电量           4byte      帧号=0

反有功总电量           4byte

一象限总电量           4byte

四象限总电量           4byte

二象限总电量           4byte

三象限总电量           4byte

A相电压    精确0.1V   2byte

B相电压    精确0.1V   2byte

C相电压    精确0.1V   2byte

A相电流    精确0.01A  2byte

B相电流    精确0.01A  2byte

C相电流    精确0.01A  2byte

总功率因数             2byte

A相功率因数           2byte

B相功率因数           2byte

C相功率因数           2byte

电表状态字             1byte

电网状态字             1byte

失流状态字             XX  XX  XX  XX     状况         二进制  十六制  1byte

A失流        1001    09

B失流        1010    0A

C失流        1100    0C

A、B失流    1011    0B

A、C失流     1101    0D

B、C失流     1110    0E

A、B、C失流 1000    08

当前费率         XX  XX  XX  XX     当前时段     二进制    十六进制   1bte

尖           00        00

峰           01        01

平           10        02

谷           11        03

时  间                4byte     分、时、日、月各1byte

总功率                3byte

A相功率               3byte

B相功率               3byte

C相功率               3byte

上一次记录数据字节同上。

# Text boxes

显示单元

数

据

处

理

单

片

机

信

号

处

理

单

片

机

高

精

度

A

/

D

转

换

电

流

采

样

按键输入

外 时 钟

RS485口

电压采样

红外收发

指 示 器

φ

电流不平衡率=

最大相电流

最大相电流 — 某相电流

×100％

图6    动力端子接线图

®