1、概述

DSS72/DTS72系列三相三线/四线电子式电能表是采用国外先进的三相双向功率/电能计量专用芯片，以及先进的SMT工艺制造的电能计量新产品。该产品具有双（单）向电能计量、宽电压、防窃电、高精度、高可靠性、高过载、低功耗、体积小、重量轻等特点。

本产品符合GB/T 17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电能表》标准。可选配RS-485通信接口，适合远程抄表，采用了DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》，通信符合国家电力行业要求。

2、型号规格(注：电能表的规格和型号以铭牌上的标识为准)

| 产 品 型 号 | 准确度 等 级 | 规 格 | 脉冲常数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电 压 | 电 流 （Imax /Ib≤6） |  |
| DSS72 | 1级 2级 | 3×100V | 3×1.5(6)A | 3200imp/kWh |
| DTS72 | 1级 2级 | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 1600imp/kWh |
|  |  |  | 3×5(20)A 3×5(30)A | 800imp/kWh |
|  |  |  | 3×10(40)A 3×10(60)A 3×15(60)A | 400imp/kWh |
|  |  |  | 3×20(80)A 3×30(100)A | 200imp/kWh |

3、参数

  - 基本误差

平衡负载时百分数误差极限

| 电 流 值 | 功率因数 | 各等级仪表百 分数误差极限 |
| --- | --- | --- |
| 直接接入仪表 | 经互感器仪表 |  | 1级 | 2级 |
| 0.05Ib≤I＜0.1 Ib | 0.02In≤I＜0.05In | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1 Ib≤I≤Imax | 0.05In≤I≤Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1Ib≤I＜0.2Ib | 0.05In≤I＜0.1In | 0.5L | ±1.5 | ±2.5 |
|  |  | 0.8C | ±1.5 | － |
| 0.2Ib≤I≤Imax | 0.1In≤I≤Imax | 0.5L | ±1.0 | ±2.0 |
|  |  | 0.8C | ±1.0 | － |

3．2  起动

电能表在额定电压、额定频率、功率因数为cosφ=1的条件下,当负载达到0.004Ib(1级)、0.005Ib(2级)；经电流互感器时0.002In(1级)、0.003In(2级)时，电能表应能连续计量电能。

3．3  潜动

当施加115%额定电压，电流回路断开时，在规定的时间内电能表不应产生多于一个的脉冲。

- 4  电压范围

正常工作电压：0.9~1.1倍额定电压。

根限工作电压：0.7~1.2倍额定电压。

- 5  额定频率：50Hz。

3．6  功耗

电压回路：≤2W 和10VA

电流回路：≤1.5VA

3．7  环境条件

正常工作温度：-25℃ ~ +55℃

极限工作温度：-45℃ ~ +60℃

存贮和运输温度：-45℃ ~ +70℃

湿度：年平均湿度≤75%

一年中的30天（以自然方式分布）湿度可达95%，其余时间有时可达85%。

3．8  重量：约1.4kg。

3．9  外形尺寸：243mm×148mm×79mm。

4、工作原理

如图一所示，被测三相电压和电流经各自的取样电路变换成适当的电平输入到三相双向功率/电能专用集成电路，输出与被测三相功率成正比的脉冲信号，驱动步进电机计度器，实现三相电能的计量，电能表具有电能测试脉冲输出，脉冲的脉宽为80±20ms。

图一、DSS72、DTS72型电能表工作原理框图

5、使用方式

DSS72和DTS72型电能表端子座接线如图（1）、图（2）、图（3）所示。

该系列三相电能表均具有光耦隔离的电量测试脉冲输出端口如图（4）中的23、24所示。

图(1)  经电流、电压互感器接入式

三相三线电子式电能表接线图

图(2) 直接接入式

三相四线电子式电能表接线图

图(3) 经电流互感器接入式

三相四线电子式电能表接线图

图（4）电能测试脉冲输出

6、安装

6．1   电能表在出厂前经检验合格，并加铅封，即可安装使用。

6．2   电能表应安装在室内或室外具有防雨能力的电表箱内使用，安装表的底板固定在坚固耐火的墙上。建议安装高度离地面1.8米左右，空气中无腐蚀性气体。

6．3   电能表应按照端子盖上的接线图进行接线，要用铜线或铜接头接入,并一定要拧紧所有接线螺钉。

6．4   电能表安装图如图（5）所示。

图（5）DSS72、DTS72型三相电子式电能表安装图

7、运输存储

7．1   电能表运输与拆封应不受到剧烈冲击，应根据GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》的规定运输和存储。

- 2  保存电能表应在原包装内，保存的环境温度为-45℃ ~ +70℃，相对湿度不超过85%，空气中无腐蚀性气体。

7．3   电能表在仓库里储存，应放在台架上，叠放高度不超过7箱，拆箱后，单只包装的电能表叠放高度不超过5只。

8、保证期限

电能表自售出日起三年内，在用户遵守说明书规定要求，并在制造厂铅封仍完整的条件下，发现电能表不符合标准所规定的要求时，制造厂给予免费修理或更换。

# Text boxes

三相电流输入

电流取样

电压取样

专用集成电路IC

计度器

电  源

电量脉冲输出指示

三相电压指示灯

测试输出端口

≥

T

T

w

t

w

t

24

时

23

(建议用4.7kΩ 1/8W电阻)

5V

180 ms

<

-

+

e

c

T

=90ms

w

t

时

180 ms

三相电压输入

=T/2